## Slide 1
Artefatti ecografici

## Slide 2: ARTEFATTI
Immagini generate dall’interazione degli ultrasuoni con i tessuti, ma che rivelano strutture anatomiche non reali, mancanti o dislocate, oppure che mostrano ecogenicità, forma o dimensione alterata
L’operatore deve essere in grado di riconoscerli per evitare errori di interpretazione
In alcuni casi l’artefatto rappresenta un fattore di informazione diagnostica assumendo quindi significato semeiologico
Presenti in ogni studio ecografico

## Slide 3
Ambientali
Artefatti elettromagnetici
Danneggiamento sonda o ecografo
L’attività delle apparecchiature in prossimità dell’ecografo come tosatrici, cellulari, generatori, trasformatori, possono causare interferenze elettromagnetiche responsabili di bande o flash luminosi, pulsatili o continui

## Slide 4
Operatore dipendenti
Inadeguata preparazione del paziente
Immagini scure, ecostrutture grossolane e margini non definiti.
L’aria a contatto con la superficie della sonda impedisce la propagazione degli ultrasuoni e non permette di acquisire immagini adeguate del paziente. Molta aria è intrappolata tra le ciocche di pelo.
RIMEDI:
Rasare accuratamente la zona da studiare
Sgrassare la cute con alcool per eliminare impurità e sporcizia
Applicare un copioso strato di gel

## Slide 5
Eccessiva inclinazione della sonda
Rispetto alla struttura da indagare
In strutture non omogenee, si notano aree focali ipoecogene e con ecostruttura grossolana. Evidente soprattutto nelle sonde lineari
Gli echi di ritorno non riescono a raggiungere i cristalli piezoelettrici e quindi si ha la formazione di un’immagine povera di dettagli
RIMEDI:
Posizionare sempre la sonda il più ortogonalmente possibile rispetto alla struttura
Se l’area ipoecogena è veramente una lesione, deve essere presente in almeno due piani di scansione ortogonali e persistere anche con moderate inclinazioni della sonda
Operatore dipendenti

## Slide 6
Errato settaggio dell’ecografo
Operatore dipendenti
Visualizzazione di tessuti iperecogeni e con insufficiente contrasto
RIMEDI:
Ridurre power e gains
Visualizzazione di tessuti ipoecogeni e con trama grossolana
RIMEDI:
Aumentare power e gains
Power: amplificazione del fascio US in uscita
Gains: amplificazione degli echi US di ritorno

## Slide 7
Interazione US-paziente
Riverberazione
Cono d’ombra posteriore
Effetto specchio
Ombre acustiche laterali
Generati dall’ecografo
Artefatto del campo superficiale
Artefatto della valutazione della velocità di propagazione
Rinforzo di parete posteriore
Artefatto da volume parziale
Artefatti dei lobi laterali
Classificati da Kremkau (2011) in:
Artefatti da propagazione
Artefatti da attenuazione

## Slide 8: RANGE AMBIGUITY
Range ambiguity artefact results from a high transmission pulse frequency.
  A pulse is transmitted before the energy of the previous pulse has dissipated.
  The previous pulse may generate echoes from a reflector out of the field of view.
  This reflector will be interpreted as a returning signal from the new pulse and be placed in the field of view.
These echoes are weak and are therefore most readily seen in anechoic areas as flashing echoes.
The pulse repetition frequency generally depends on the depth of field – when set to a shallow depth the frequency will be high (as it is not necessary to ‘listen’ for as long, as the beam is thought to not be travelling as far) and echoes resulting from structure lower than the area of interest can cause confusion. When a distant echo returns to the crystal after a second pulse is transmitted, the receiving timer inappropriately assigns its position relative to that second pulse. Subsequently, then, that echo is registered on the display as much nearer to the transducer than it really is. This misregistration of echoes is called range ambiguity.
Confusion can also result when multiple focal points are used, as the echo related to one can be misregistered in relation to another
Decreasing pulse repetition frequency or selecting a higher frequency transducer will eliminate or minimize the artefact. Reduction of focal point number can also help.
Correction: also reduce the number of focal spots

## Slide 9: VOLUME PARZIALE / SECTION THICKNESS
Also known as slice thickness, beam thickness, beam averaging or partial volume effect artefact.
Creates echoes that mimic dependant particulate material in curved fluid filled structures or echoes within anechoic vessels or ducts.
  In the gallbladder this is known as pseudosludge where it is commonly confused with echogenic bile or sludge.
  In the urinary bladder beam averaging may be confused with cellular material within the bladder.
The artefact occurs where a curved fluid filled structure lies adjacent to more echogenic tissue.
The artefact results from all the echoes from the finite width of the imaging pulse being compressed into an infinitely thin slice for graphic presentation.
Mechanism of differentiation from normal particulate material inculde:
  Slice thickness artefacts have a meniscus
  The margins are not horizontal
  Similar echoes may occur on the non-dependant surface
  Margin inclination is independent of patient position.
The effects of slice thickness artefact may be minimized by using higher frequency transducers or harmonic imaging (as the sound beam is narrower) and displacing the focal zone at the level of the tissue

## Slide 10
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
ARTEFATTO DA LOBO SECONDARIO (O LOBO LATERALE)
Crea immagini “fantasma” errate che si sovrappongono all’immagine primaria e diventano indistinguibili, prodotte da fasci ultrasonori minori secondari che viaggiano al di fuori dell’asse del fascio primario ma il computer assume che tutti gli echi derivino dal fascio primario
L’artefatto circolare visualizzato nella vescica è causato da un’ematoma posizionato in realtà ventralmente ad essa, che si osserva correttamente utilizzando una sonda a frequenza più bassa
RIMEDI: riducendo i gain gli echi a bassa energia scompaiono o si riducono mentre gli echi “reali” persistono

## Slide 11
Superfici curve come diaframma, vescica e cistifellea e interfacce altamente riflettenti come l’aria, rappresentano condizioni comuni per riscontrare questi artefatti
Questo artefatto contribuisce alla formazione dello pseudo-sedimento all’interno di strutture anecogene come la vescica e la cistifellea
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
ARTEFATTO DA LOBO SECONDARIO (O LOBO LATERALE)

## Slide 12
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
ARTEFATTO DA RIVERBERAZIONE
Produzione e rappresentazione di echi falsi, dovuti a fenomeni di riflessioni multiple degli US da parte di superfici altamente riflettenti disposte lungo il loro percorso (di solito gas o metallo)
Gli US che incontrano una superficie riflettente tornano verso la sonda che in parte li elabora ed in parte li riflette nuovamente
Il ciclo si ripete fino ad esaurimento del fascio primario ad opera della dispersione di energia necessaria per la propagazione tra l’interfaccia altamente riflettente e la sonda
In conseguenza di queste “riverberazioni” il trasduttore riceve più impulsi di ritorno generati dalla stessa interfaccia, per cui l’ecografo registra più echi di differente intensità e distanziati tra loro per il maggior tempo intercorso fra l’emissione dell’impulso ed il ritorno del segnale al trasduttore

## Slide 13
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
ARTEFATTO DA RIVERBERAZIONE
L’apparecchio registra quindi echi distanziati da tempi in progressivo aumento, traducendoli sul monitor in distanze dal trasduttore sempre maggiori
La riverberazione varia a seconda di dimensione, posizione, natura e numero di riflettori incontrati e si visualizza come una serie di linee iperecogene e parallele tra loro
Esempi classici sono gli echi interni creati da segmenti intestinali superficiali, ripieni di gas oppure l’artefatto creato dalla presenza di un’interfaccia altamente riflettente (aria) tra la sonda ed il paziente

## Slide 14
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
CODA DI COMETA
Piccoli echi a distanza ravvicinata, quasi fusi, e molto luminosi originati dalla notevole differenza di impedenza acustica tra gas o metallo e il tessuto circostante
Si forma quando in una superficie molto piccola ci sono diverse interfacce a diversa impedenza acustica, come piccole bollicine di gas ravvicinate, o oggetti di metallo molto sottili, e quindi non in grado di assorbire tutto il fascio US, come alcuni corpi estranei (proiettili) o un ago da biopsia e più raramente, anche da piccole superfici ossee

## Slide 15
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
RING-DOWN
Quando l’interfaccia di una piccola quantità di liquido, di forma poliedrica, intrappolata tra uno strato di piccole bollicine di gas viene colpita dal fascio US e genera un segnale continuo di ampiezza fluttuante e frequenza discorde rispetto al fascio incidente
Simile alla coda di cometa ma diverso per la presenza di bande iperecogene equidistanti e la fluttuazione è ben evidente in tempo reale
Spesso riscontrato in patologie polmonari quali edema, dove i responsabili sono gli alveoli pieni di liquido o nel tratto gastroenterico, quando piccole raccolte liquide si interfacciano con bollicine di gas
Riverberazione, coda di cometa e ring-down sono artefatti che oscurano le strutture più profonde, ma possono rivelarsi utili se evidenziati in posizioni inaspettate come la cavità peritoneale (perforazione intestinale) o nei tessuti sottocutanei dove è presente un ascesso o un pallino metallico

## Slide 16
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
EFFETTO SPECCHIO
superficie liscia
e concava
immagine
reale
immagine
virtuale
Particolare tipo di riverberazione che avviene quando il fascio US incontra interfacce curve molto riflettenti, aventi dimensioni maggiori rispetto alla superficie del fascio incidente
Causa la duplicazione dell’immagine di una struttura e posiziona l’immagine artificiale specularmente rispetto alla superficie originante l’artefatto

## Slide 17
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
EFFETTO SPECCHIO
L’interfaccia diaframma-polmone genera frequentemente questo artefatto
A causa della grossa superficie curva, parte del fascio di ultrasuoni viene riflesso indietro verso il fegato, esternamente all’angolo d’incidenza
Questi echi possono incontrare interfacce riflettenti come la cistifellea o le pareti vascolari, che a loro volta riflettono di nuovo l’eco verso il diaframma
Se l’ulteriore riflessione diaframmatica fa giungere l’eco alla sonda, si crea l’artefatto a specchio

## Slide 18
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
EFFETTO SPECCHIO
Visto che l’ecografo presuppone che l’impulso sonoro e gli echi riflessi viaggino da e verso il trasduttore, lungo una linea retta, se il tempo impiegato dall’eco di ritorno è maggiore a causa delle riflessioni multiple, lo strumento posizionerà gli echi provenienti da strutture più superficiali in una sede più profonda (craniale al diaframma) lungo l’asse del fascio US primario
Nyland & Mattoon, 2015

## Slide 19
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
ARTEFATTO DA ERRORE DELLA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE
Questo perché il computer postula che la velocità degli US nei tessuti sia costante (1540 m/sec) e quindi l’ultrasuono che ritorna per primo alla sonda avrà ricoperto una distanza minore rispetto ad uno che ritorna in un tempo successivo
Causa dislocazione dei margini degli organi o li fa apparire irregolari
Può anche alterare la precisione nel misurare le normali strutture o le lesioni
Ma in realtà la velocità degli US nei tessuti molli è molto simile ma non costante
Il tessuto adiposo ha la maggiore variazione (1480 m/sec)
La differenza della velocità di propagazione fa sì che le strutture che si trovano in profondità rispetto ad uno spessore di tessuto adiposo, possono essere dislocate nell’immagine più in profondità della loro effettiva posizione

## Slide 20
ARTEFATTI DA PROPAGAZIONE
Una frequente sede di questo artefatto è a livello della milza e del tessuto adiposo che ricopre il rene sx.
La porzione di rene al di sotto del tessuto adiposo è erroneamente riportata nell’immagine come più profonda di quello che è in realtà, producendo un margine irregolare
ARTEFATTO DA ERRORE DELLA VALUTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE
Questa dislocazione si spiega con la minore velocità del suono nel tessuto adiposo, che allunga il tempo di ritorno degli echi e aumenta quindi la distanza percepita dall’ecografo

## Slide 21
ARTEFATTI DA ATTENUAZIONE
Perdita di energia acustica che avviene quando il suono attraversa i tessuti. Di conseguenza si attenuano anche gli echi riflessi verso la sonda
ASSORBIMENTO (perdita di calore)
RIFLESSIONE
DISPERSIONE (scattering)
In profondità rispetto a strutture molto attenuanti (minerali, aria) si osservano aree scure o povere di echi (assorbimento), mentre distalmente a tessuti con bassa attenuazione del suono (fluidi) si osservano aree più chiare (rinforzo)

## Slide 22
ARTEFATTI DA ATTENUAZIONE
CONO D’OMBRA POSTERIORE
I materiali fortemente riflettenti (gas, aria) o fortemente attenuanti (ossa, corpi estranei) causano la mancanza di echi riflessi dai tessuti sottostanti che si manifesta come una banda verticale da ipoecogena ad anecogena in profondità rispetto a queste strutture
Secondario ad una riflessione quasi completa o all’assorbimento quasi totale del suono.
Maggiore è la percentuale del fascio attenuata maggiore è il cono d’ombra posteriore

## Slide 23
ARTEFATTI DA ATTENUAZIONE
CONO D’OMBRA POSTERIORE
Ombra “sporca”
Materiale alimentare/fecale e gas
In caso di interfaccia parenchima-gas, a causa delle riflessioni multiple o delle riverberazioni, o di entrambi
Ombra acustica disomogenea

## Slide 24
ARTEFATTI DA ATTENUAZIONE
CONO D’OMBRA POSTERIORE
Ombra “pulita”
Calcoli vescicali
Mineralizzazioni renali
In caso di interfaccia parenchima-osso, una porzione significativa del fascio US viene assorbita; quindi riverberazioni assenti
Ombra acustica completamente anecogena

## Slide 25: REFRACTION
If a sound beam hits the interface between two tissues of differing acoustic impedance at 90˚ then it is either reflected or transmitted. However if the surface is not perpendicular to the beam direction then the beam is refracted instead.
  I.e. it passes through the boundary and suffers a change in speed because of differing tissue impedance.
If the second medium has a higher impedance (density x speed of sound) then the angle of refraction is greater than the angle of incidence
  Vice versa if the impedance of the second medium has a lower impedance than the first then the angle of refraction is smaller than the angle of incidence
Refraction artifact:
  If the US beam is refracted at tissue interface and then hits a reflector the reflected sound travels back to the transducer from a more lateral and superficial location.
  Refraction artefact may cause structures to appear wider than they actually are or may cause an apparent duplication of structures
Prevention
  Recognize that reflection may cause artifacts near the diaphragm, a strong reflector. Thus investigate the object from different angles

## Slide 27
ARTEFATTI DA ATTENUAZIONE
OMBRE ACUSTICHE LATERALI
Ombra acustica distalmente ai margini laterali di una struttura cistica
Quando il fascio US colpisce il margine di una struttura curva, gli US vengono rifratti, cioè cambiano direzione
Vengono a mancare gli echi di ritorno da questi margini poiché non essendo più perpendicolare all’angolo d’incidenza, essi non colpiscono la superficie della sonda
Nyland & Mattoon, 2015
Cistifellea

## Slide 28
ARTEFATTI DA ATTENUAZIONE
OMBRE ACUSTICHE LATERALI
Rene
Surrene
Refractive and reflective acoustic edge shadows are useful as their presence indicates round to oval structures with sound velocities which differ from that of the surrounding tissues.
The amount and direction (converging or diverging) of refraction is governed by Snell's law (it depends on the velocity difference between sound travelling in the rounded structure and the surrounding tissue).
  For example, the velocity of sound in gallbladder fluid is less than that of the surrounding tissues resulting in a converging sound beam and narrow refractive shadows at the edge of the gallbladder. This gallbladder edge shadow must be differentiated from that cast by a gallbladder calculus.

## Slide 29
RINFORZO DI PARETE POSTERIORE
ARTEFATTI DA ATTENUAZIONE
area con aumentata
luminosità
liquido (bile, urina) con bassa attenuazione ultrasonica
Aumento localizzato dell’ampiezza degli echi che si verifica distalmente a strutture che causano bassa attenuazione del fascio incidente (liquidi)
Appare sul monitor come un’area uniformemente iperecogena rispetto ai tessuti circostanti

## Slide 30
ARTEFATTI DA ATTENUAZIONE
Cistifellea
Cisti epatica
Utile per differenziare strutture cistiche da masse solide ipoecogene, come per esempio ascessi (che pur avendo un contenuto fluido hanno una densità simile agli organi parenchimatosi)
Quasi patognomonico di raccolte liquide

## Slide 31
ARTEFATTI DEL DOPPLER
ALIASING
Rappresentazione impropria dell’informazione campionata in maniera insufficiente
Indotto da una velocità di flusso ematico molto elevata
Limite di Nyquist
Massima variazione di frequenza (Doppler shift) che può essere interpretata correttamente nel Doppler Pulsato (compreso il Color Doppler) = ½ PRF
Quando il limite di Nyquist viene superato si ha il fenomeno di aliasing
Per una corretta interpretazione del flusso, l’intervallo tra un impulso e il seguente deve essere almeno il doppio della variazione massima di frequenza presente negli echi di ritorno
L’intervallo tra un impulso e l’altro è troppo lento per registrare correttamente la variazione di frequenza prodotta da un flusso veloce
Notes: The upper limit to a Doppler shift that can be detected accurately is called the Nyquist limit - and is equal to half the pulse repetition frequency

## Slide 32
ARTEFATTI DEL DOPPLER
ALIASING
Le parti corrispondenti alle variazioni di frequenze più alte compaiono sul lato opposto della linea di base producendo spettri che non corrispondono al reale Doppler shift. La frequenza calcolata è molto più bassa rispetto a quella effettiva
PRF troppo bassa per visualizzare correttamente la velocità di flusso ematico
I segnali possono essere visualizzati come variazione negativa e apparire come “alieni”, ovvero frequenze più basse sull’immagine del Doppler spettrale

## Slide 33
ARTEFATTI DEL DOPPLER
ALIASING
RIMEDI:
Spostare la linea di base
Aumentare la PRF (frequenza di ripetizione degli impulsi)
Scegliere la frequenza più bassa di impulsi Doppler
A profondità ridotte è possibile mantenere un’elevata ripetizione di impulsi visto che gli echi tornano velocemente
A profondità maggiori il ritmo degli impulsi deve essere più lento per poter ricevere l’eco di ritorno, prima che venga emesso l’impulso successivo, quindi le velocità massime che possono essere rilevate sono inferiori
Velocità di flusso elevate e vasi profondi richiedono l’uso del sistema Doppler continuo, a scapito della rilevazione della profondità
Continuo e non pulsato
Incremento Doppler angle

## Slide 34
ARTEFATTI DEL DOPPLER
ARTEFATTO DA SCINTILLIO (TWINKLING)
Segnale di flusso colorato derivante da un’interfaccia altamente riflettente e iperecogena, come quella dei calcoli vescicali
Non si verifica sempre, ma più spesso quando la superficie di un calcolo è ruvida o irregolare
Si forma indipendentemente dalla composizione del calcolo
Calcolo nel dotto biliare comune

## Slide 35: ANISOTROPISMO
This is the effect that makes a smoothly reflective structure (most typically tendon fibers but sometimes also liver) appear bright when it runs at 90 Degrees to the ultrasound beam, but dark when the angle is changed.
  The reason for this is that at particularly smooth boundaries (specular reflectors), the angle of reflection and incidence are the same, just as they are with a conventional mirror.
  However when the beam strikes such a boundary at an angle, the reflected beam will miss the probe.
  Thus the probe will only receive the reflected sound if the beam strikes the surface at a right angle.
This effect can lead to visualization of artificial hypoechoic areas within tendons.
Prevention:
  Alter angle to attempt to be more perpendicular to the tissue to avoid the artefact
  Scan from many different angles