## Slide 1: Esercizi numerici di calibrazione e quantificazione
Contaminanti negli alimenti: curva di calibrazione, aggiunta standard singola e multipla, standard interno
UD1 – Espressione del dato analitico · Teoria ed esercitazioni di chimica analitica
UD. 1
Notes: Raccolta di 12 esercizi: per ciascuna delle 4 tecniche di quantificazione un esercizio svolto (livello base) e due da svolgere (livello intermedio e avanzato). Le soluzioni degli esercizi da svolgere sono nelle note di ogni diapositiva e riassunte nella sezione finale 'Risultati attesi', da rimuovere prima della distribuzione agli studenti.

## Slide 2: Come è organizzata la raccolta
1
Curva di calibrazione esterna
Pb nel vino · OTA nel caffè · Cd nel riso
2
Aggiunta standard singola
Hg nel tonno · Pb nel succo di mela · Cd nel cioccolato
3
Aggiunta standard multipla
As inorganico nel riso · Pb negli spinaci · Patulina nel succo
4
Standard interno
Benzo[a]pirene nell'olio · Acrilammide nelle patatine · Cloramfenicolo nel miele
Per ogni tecnica: un esercizio SVOLTO (livello base) seguito da due esercizi DA SVOLGERE (livello intermedio e avanzato).
Tutte le concentrazioni sono espresse in ppb: 1 ppb = 1 µg/kg (alimenti solidi) = 1 µg/L (liquidi) = 1 ng/mL = 1 ng/g.
Ogni diluizione o estrazione è descritta con il suo fattore di diluizione (FD); il risultato nell'alimento si ottiene moltiplicando la concentrazione misurata per il FD complessivo.
I limiti citati (Reg. (UE) 2023/915, Reg. (UE) 2017/2158, Reg. (UE) 2019/1871, Reg. (CE) 396/2005) servono per il confronto didattico: verificare sempre la versione vigente.

## Slide 3: Convenzioni: ppb e fattore di diluizione (FD)
Fattore di diluizione
Diluizione di una soluzione
FD = V finale / V iniziale
es. 1,00 mL di vino portato a 10,0 mL → FD = 10
Estrazione (o mineralizzazione) di un alimento
FD = V estratto / m campione (mL/g ≡ L/kg)
es. 5,00 g di caffè estratti in 50,0 mL → FD = 10,0 mL/g
Passaggi successivi
FD tot = FD1 × FD2 × … ; C alimento = C misurata × FD tot
Se un estratto viene evaporato e ripreso in un volume minore, il passaggio concentra l'analita: FD < 1.
Esempio di FD complessivo
0,500 g → 25,0 mL (FD₁ = 50,0 mL/g); 2,00 mL → 10,0 mL (FD₂ = 5): FD tot = 250 mL/g.
C misurata 0,40 ppb → C alimento = 0,40 × 250 = 100 µg/kg.
Notazione ppb
1 ppb = 1 µg/kg = 1 ng/g (alimenti solidi)
1 ppb = 1 µg/L = 1 ng/mL (soluzioni acquose diluite, d ≈ 1 kg/L)
1000 ppb = 1 ppm = 1 mg/kg
es. limite Cd nel riso 0,15 mg/kg = 150 ppb
Simboli usati
y = a·x + b retta di calibrazione (a = pendenza = sensibilità, b = intercetta)
S0, S+ segnale del campione tal quale e dopo aggiunta
Cx concentrazione incognita; Cs concentrazione aggiunta
AA, ASI aree di analita e standard interno; F fattore di risposta
U incertezza estesa del risultato (dichiarata dal laboratorio)

## Slide 4: Formulario delle quattro tecniche
Curva di calibrazione esterna
Standard in solvente → retta y = a·x + b (Excel, regressione lineare)
x = (y − b) / a
Il risultato va moltiplicato per il FD; verificare che x cada nell'intervallo di calibrazione; il recupero dell'estrazione deve essere noto.
Aggiunta standard singola
Due aliquote identiche del campione: una tal quale (S0), una con aggiunta nota Cs (S+)
Cx = S0 · Cs / (S+ − S0)
Valida se l'aggiunta non modifica il volume (o se le aliquote hanno lo stesso volume finale). Compensa l'effetto matrice del singolo campione.
Aggiunta standard multipla
n aliquote con aggiunte crescenti; retta segnale vs concentrazione aggiunta: y = a·x + b
Cx = b / a (= |intercetta sull'asse x|)
Per via grafica: estrapolare la retta fino a y = 0. Dopo il calcolo riportare Cx all'alimento con il FD.
Standard interno (SI)
Fattore di risposta da una miscela a concentrazione nota: F = (AA/ASI) a CA = CSI
CA = (AA/ASI) / F · CSI
Se lo SI è aggiunto all'alimento prima dell'estrazione, le perdite e l'effetto matrice si compensano: nessuna correzione per FD o recupero.

## Slide 5: 1. Curva di calibrazione esterna
Standard in solvente, regressione lineare, fattore di diluizione, recupero, LOD e LOQ

## Slide 6
1.1
Piombo nel vino (ICP-MS)
Livello base
SVOLTO
Scenario
Analita Piombo (Pb), isotopo 208Pb
Matrice Vino rosso, vendemmia 2023
Tecnica ICP-MS, segnale in conteggi/s (cps)
Limite 0,10 mg/kg = 100 ppb (Reg. (UE) 2023/915)
Preparazione del campione
1,00 mL di vino portato a 10,0 mL con HNO₃ 1 % (v/v).
Fattore di diluizione: FD = 10,0 / 1,00 = 10.
Standard acquosi di Pb in HNO₃ 1 % misurati nelle stesse condizioni.
Dati sperimentali
Standard Pb (ppb) | Segnale (cps)
0 | 500
10,0 | 13 000
20,0 | 25 500
50,0 | 63 000
100 | 125 500
Vino diluito | 8 000
Richieste
Costruire la retta di calibrazione y = a·x + b e verificarne la linearità (r²).
Calcolare la concentrazione di Pb nella soluzione diluita.
Riportare il risultato al vino con il fattore di diluizione e confrontarlo con il limite.
Formule utili x = (y − b)/a ; C vino = x × FD (FD = V finale / V iniziale)
Notes: Esercizio svolto (livello base). I dati sono perfettamente lineari per consentire la verifica a mano: a = 1250 cps/ppb, b = 500 cps, r² = 1,000. Soluzione nella diapositiva successiva.

## Slide 7
1.1
Piombo nel vino – svolgimento
Livello base
SVOLTO
1
Retta di calibrazione (regressione lineare in Excel)
y = 1250·x + 500 (a = 1250 cps/ppb, b = 500 cps), r² = 1,000: linearità verificata fra 0 e 100 ppb.
2
Concentrazione nella soluzione diluita
x = (y − b)/a = (8 000 − 500)/1250 = 6,00 ppb. Il valore cade all'interno dell'intervallo di calibrazione.
3
Fattore di diluizione
FD = V finale / V iniziale = 10,0 mL / 1,00 mL = 10.
4
Concentrazione nel vino
C vino = 6,00 ppb × 10 = 60,0 ppb = 0,060 mg/kg.
Risultato: 60 ppb di Pb → CONFORME
60 ppb < 100 ppb (limite per vini dalla vendemmia 2022). Anche con U = 20 % (±12 ppb) il limite non è superato.
Chart: Retta di calibrazione: y = 1250·x + 500
| 0 | 10 | 20 | 50 | 100
Standard | 500 | 13000 | 25500 | 63000 | 125500
Vino diluito: y = 8 000 cps → x = 6,00 ppb
Notes: Sottolineare: (1) l'ordine delle operazioni (prima la retta, poi x, poi il FD); (2) il controllo che x cada nell'intervallo di calibrazione; (3) nel caso reale ICP-MS si sottrae il bianco reagenti e si verifica il recupero con un materiale di riferimento.

## Slide 8
1.2
Ocratossina A nel caffè torrefatto (HPLC-FLD)
Livello intermedio
DA SVOLGERE
Scenario
Analita Ocratossina A (OTA), micotossina
Matrice Caffè torrefatto macinato
Tecnica HPLC con rivelatore a fluorescenza (area di picco)
Limite 3,0 µg/kg = 3,0 ppb (Reg. (UE) 2023/915)
Incertezza U = 20 % (dichiarata dal laboratorio)
Preparazione del campione
5,00 g di caffè estratti con 50,0 mL di metanolo/NaHCO₃ 3 % (50:50); estratto filtrato (FD₁ = 50,0 mL / 5,00 g = 10,0 mL/g).
Clean-up su colonna di immunoaffinità (recupero verificato ≈ 100 %).
2,00 mL di estratto purificato diluiti a 4,00 mL con fase mobile prima dell'iniezione (FD₂ = 2).
Standard di OTA preparati in fase mobile.
Dati sperimentali
Standard OTA (µg/L) | Area (u.a.)
0,050 | 228
0,100 | 431
0,200 | 862
0,500 | 2 108
1,00 | 4 222
Campione iniettato | 772
Richieste
Costruire la retta di calibrazione in Excel: riportare a, b e r².
Calcolare la concentrazione di OTA nella soluzione iniettata.
Calcolare il FD complessivo e la concentrazione di OTA nel caffè (µg/kg).
Il campione supera il limite? Tenere conto dell'incertezza U (criterio X − U).
Formule utili x = (y − b)/a ; FD tot = FD₁ × FD₂ ; C caffè = x × FD tot ; conformità: X − U ≤ limite
Notes: SOLUZIONE 1.2 — Regressione: a = 4204 area/(µg/L), b = 14,7, r² = 0,99999. x = (772 − 14,7)/4204 = 0,180 µg/L (entro l'intervallo 0,05–1,00). FD tot = 10,0 × 2 = 20 → OTA nel caffè = 0,180 × 20 = 3,60 µg/kg. Con U = 20 %: X − U = 3,60 − 0,72 = 2,88 µg/kg ≤ 3,0 → il superamento del limite non è dimostrato tenendo conto dell'incertezza; il campione non può essere dichiarato non conforme (caso 'dubbio', vedi lezione: ripetere l'analisi o richiedere un campione di conferma). Nota: il recupero della colonna di immunoaffinità si assume ≈ 100 %, altrimenti andrebbe applicata la correzione C/R.

## Slide 9
1.3
Cadmio nel riso (GFAAS): bianco, recupero, LOD/LOQ
Livello avanzato
DA SVOLGERE
Scenario
Analita Cadmio (Cd)
Matrice Riso brillato
Tecnica Assorbimento atomico con fornetto di grafite (assorbanza)
Limite 0,15 mg/kg = 150 ppb (Reg. (UE) 2023/915)
Incertezza U = 15 %
Preparazione del campione
0,500 g di riso mineralizzati a microonde (HNO₃/H₂O₂) e portati a 25,0 mL: FD = 25,0 mL / 0,500 g = 50,0 mL/g.
Bianco dei reagenti: stessa procedura senza campione.
Campione fortificato: 0,500 g di riso + 50,0 ng di Cd (aggiunti prima della mineralizzazione, pari a +100 µg/kg; nella soluzione finale +2,00 ppb).
Deviazione standard di 10 letture del bianco: Sb = 0,0012.
Dati sperimentali
Soluzione | Cd (ppb) | Assorbanza
Standard | 0 | 0,0020
Standard | 1,00 | 0,0425
Standard | 2,00 | 0,0815
Standard | 3,00 | 0,1230
Standard | 4,00 | 0,1615
Standard | 5,00 | 0,2030
Bianco reagenti | – | 0,0050
Campione | ? | 0,1170
Campione fortificato | ? | 0,1906
Richieste
Retta di calibrazione (a, b, r²); concentrazione del bianco reagenti.
Cd nel campione (ppb nella soluzione, corretto per il bianco) e nel riso (µg/kg).
Recupero R dal campione fortificato; risultato corretto per il recupero.
LOD e LOQ (k = 3 e 10) in soluzione e nel riso. Il campione è conforme? (criterio X − U)
Notes: SOLUZIONE 1.3 — (1) Regressione: a = 0,0401 abs/ppb, b = 0,0020, r² = 0,9999. Bianco reagenti: C = (0,0050 − 0,0020)/0,0401 = 0,075 ppb. (2) Campione: x = (0,1170 − 0,0020)/0,0401 = 2,868 ppb; corretto per il bianco 2,868 − 0,075 = 2,79 ppb; nel riso 2,79 × 50,0 = 140 µg/kg. (3) Fortificato: x = (0,1906 − 0,0020)/0,0401 = 4,703 → 4,63 ppb dopo il bianco; R = (4,63 − 2,79)/2,00 = 0,92 (92 %). Risultato corretto: 140/0,92 = 152 µg/kg. (4) LOD = 3 × 0,0012/0,0401 = 0,090 ppb in soluzione → 4,5 µg/kg nel riso; LOQ = 10 × 0,0012/0,0401 = 0,30 ppb → 15 µg/kg. Conformità: X = 152 µg/kg, U = 23 µg/kg → X − U = 129 ≤ 150: il superamento non è dimostrato → non dichiarabile non conforme (caso dubbio). Spunto di discussione: senza la correzione per il recupero il risultato (140) sarebbe sembrato sotto il limite; con la correzione lo supera di poco, ma l'incertezza non consente di dichiarare la non conformità.

## Slide 10: 2. Aggiunta standard singola
Due aliquote del campione, un'aggiunta nota: Cx = S0 · Cs / (S+ − S0)

## Slide 11
2.1
Mercurio nel tonno (CV-AAS)
Livello base
SVOLTO
Scenario
Analita Mercurio totale (Hg)
Matrice Tonno fresco (muscolo)
Tecnica AAS a vapori freddi (assorbanza)
Limite 1,0 mg/kg = 1000 ppb per il tonno (0,50 mg/kg per la generalità dei pesci)
Procedura
1,000 g di muscolo mineralizzato e portato a 50,0 mL: FD = 50,0 mL / 1,000 g = 50,0 mL/g.
Aliquota A: 10,0 mL di mineralizzato, tal quale.
Aliquota B: 10,0 mL di mineralizzato + 20,0 µL di standard Hg 1000 ppb (variazione di volume 0,2 %, trascurabile): Cs = 1000 × 0,0200/10,0 = 2,00 ppb.
La matrice (acidi, cloruri) altera la risposta: si usa l'aggiunta standard anziché la calibrazione esterna.
Dati sperimentali
Aliquota | Aggiunta Cs (ppb) | Assorbanza
A (tal quale) | 0 | S0 = 0,150
B (con aggiunta) | 2,00 | S+ = 0,350
1
Concentrazione nel mineralizzato
Cx = S0 · Cs / (S+ − S0) = 0,150 × 2,00 / (0,350 − 0,150) = 1,50 ppb
2
Fattore di diluizione
FD = 50,0 mL/g
3
Concentrazione nel tonno
C = 1,50 ppb × 50,0 = 75,0 µg/kg = 0,075 mg/kg
Risultato: 75 µg/kg di Hg → CONFORME
75 ppb è molto al di sotto di 1000 ppb (tonno) e di 500 ppb (altri pesci).
Perché funziona: S0 e S+ sono misurati nella stessa matrice, quindi la sensibilità (pendenza) è la stessa e si semplifica nel rapporto.
Notes: Esercizio svolto (livello base). Far notare che l'aggiunta di 20 µL a 10 mL cambia il volume dello 0,2 %: in questi casi la proporzione semplice Sx:Cx = S(x+std):C(x+std) della lezione è applicabile. Nell'esercizio 2.3 si vedrà il caso in cui la variazione di volume non è trascurabile.

## Slide 12
2.2
Piombo nel succo di mela (ICP-MS): effetto matrice
Livello intermedio
DA SVOLGERE
Scenario
Analita Piombo (Pb)
Matrice Succo di mela (alto contenuto di zuccheri)
Tecnica ICP-MS, segnali già corretti per il bianco (cps)
Limite 0,03 mg/kg = 30 ppb per i succhi di frutta (Reg. (UE) 2023/915)
Procedura
2,00 mL di succo portati a 10,0 mL con HNO₃ 1 % (FD₁ = 5).
Aliquota A: 5,00 mL di succo diluito + 1,00 mL di HNO₃ 1 % → 6,00 mL.
Aliquota B: 5,00 mL di succo diluito + 1,00 mL di standard Pb 30,0 ppb → 6,00 mL.
Le due aliquote hanno lo stesso volume finale (FD₂ = 6,00/5,00 = 1,20).
Per confronto, con standard acquosi era stata ottenuta la retta esterna y = 7750·x (cps, x in ppb).
Dati sperimentali
Aliquota | Pb aggiunto Cs (ppb) | Segnale (cps)
A | 0 | 12 400
B | ? | 43 400
Richieste
Calcolare la concentrazione Cs di Pb aggiunta nell'aliquota B.
Calcolare Cx nella soluzione misurata e, applicando i fattori di diluizione FD₂ e FD₁, la concentrazione di Pb nel succo (µg/L). È conforme?
Calcolare la concentrazione nel succo che si otterrebbe con la retta di calibrazione esterna applicata al segnale dell'aliquota A.
Confrontare la sensibilità in matrice (cps/ppb) con quella degli standard acquosi: di quanto è soppresso il segnale? Quale metodo è corretto e perché?
Formule utili Cs = C std · V std / V finale ; Cx = S0 · Cs / (S+ − S0) ; C succo = Cx × FD₂ × FD₁
Notes: SOLUZIONE 2.2 — (1) Cs = 30,0 × 1,00/6,00 = 5,00 ppb. (2) Cx = 12 400 × 5,00/(43 400 − 12 400) = 2,00 ppb nella soluzione misurata; × FD₂ 1,20 = 2,40 ppb nel succo diluito; × FD₁ 5 = 12,0 µg/L nel succo (FD tot = 6). 12,0 < 30 ppb → conforme. (3) Calibrazione esterna: x = 12 400/7750 = 1,60 ppb → × 6 = 9,6 µg/L. (4) Sensibilità in matrice = (43 400 − 12 400)/5,00 = 6200 cps/ppb contro 7750 cps/ppb in acqua: soppressione del segnale del 20 % (effetto matrice, es. solidi disciolti/zuccheri). La calibrazione esterna sottostima del 20 %: è un errore sistematico proporzionale. L'aggiunta standard è corretta perché la pendenza è misurata nella matrice stessa del campione.

## Slide 13
2.3
Cadmio nel cioccolato (GFAAS): volume non trascurabile
Livello avanzato
DA SVOLGERE
Scenario
Analita Cadmio (Cd)
Matrice Cioccolato fondente (70 % cacao)
Tecnica GFAAS (assorbanza)
Limite 0,80 mg/kg = 800 ppb per cioccolato con cacao ≥ 50 % (Reg. (UE) 2023/915)
Incertezza U = 15 %
Procedura
0,250 g di cioccolato mineralizzati e portati a 25,0 mL: FD = 25,0 / 0,250 = 100 mL/g.
Bianco dei reagenti: assorbanza 0,006 (da sottrarre a tutti i segnali).
Aliquota A: V0 = 5,00 mL di mineralizzato, tal quale.
Aliquota B: V0 = 5,00 mL + Vs = 0,250 mL di standard Cd a C std = 100 ppb (volume finale 5,25 mL: variazione del 5 %, NON trascurabile).
Dati sperimentali
Soluzione | Assorbanza letta | Assorbanza netta
Bianco reagenti | 0,006 | –
A (tal quale) | 0,186 | S0 = ?
B (con aggiunta) | 0,320 | S+ = ?
Richieste
Correggere i segnali per il bianco.
Calcolo approssimato: Cs = C std · Vs/(V0 + Vs) e formula semplice Cx = S0·Cs/(S+ − S0), ignorando che anche il campione è stato diluito nell'aliquota B.
Calcolo rigoroso: ricavare l'espressione di Cx tenendo conto che in B il campione è diluito di V0/(V0 + Vs), poi calcolare Cx.
Cd nel cioccolato (µg/kg) con i due approcci; errore relativo dell'approssimazione; conformità con il criterio X − U.
Formule utili S0 = k·Cx ; S+ = k·[Cx·V0 + C std·Vs] / (V0 + Vs) → ricavare Cx ; C cioccolato = Cx × FD
Notes: SOLUZIONE 2.3 — (1) S0 = 0,186 − 0,006 = 0,180; S+ = 0,320 − 0,006 = 0,314. (2) Approssimato: Cs = 100 × 0,250/5,25 = 4,76 ppb; Cx = 0,180 × 4,76/(0,314 − 0,180) = 6,40 ppb → 640 µg/kg. (3) Rigoroso: S0 = k·Cx; S+ = k·[Cx·V0/(V0+Vs) + C std·Vs/(V0+Vs)]. Dividendo e risolvendo: Cx = S0·C std·Vs / [S+·(V0+Vs) − S0·V0] = 0,180 × 100 × 0,250 / (0,314 × 5,25 − 0,180 × 5,00) = 4,50/(1,6485 − 0,900) = 6,01 ppb → 601 µg/kg. (4) L'approssimazione sovrastima del 6,4 % (errore sistematico). Conformità: X = 601 µg/kg, U = 90 µg/kg → X + U = 691 < 800: conforme con margine. Nota didattica: se V0 ≫ Vs la formula semplice torna valida (es. 2.1).

## Slide 14: 3. Aggiunta standard multipla
Retta segnale vs concentrazione aggiunta ed estrapolazione a y = 0: Cx = b / a

## Slide 15
3.1
Arsenico inorganico nel riso (HG-AAS)
Livello base
SVOLTO
Scenario
Analita Arsenico inorganico (iAs)
Matrice Riso brillato
Tecnica AAS con generazione di idruri (assorbanza)
Limite 0,15 mg/kg = 150 ppb per il riso brillato (Reg. (UE) 2023/915)
Procedura
0,500 g di riso: estrazione selettiva dell'arsenico inorganico (HNO₃ diluito, 90 °C) e volume finale 50,0 mL: FD₁ = 50,0 / 0,500 = 100 mL/g.
Quattro aliquote da 10,0 mL di estratto, addizionate di 0; 1,00; 2,00; 3,00 mL di standard As 20,0 ppb e portate tutte a 20,0 mL (FD₂ = 2).
Concentrazioni aggiunte: Cs = 20,0 × V std / 20,0 = 0; 1,00; 2,00; 3,00 ppb.
La generazione di idruri risente fortemente della matrice: si usa l'aggiunta standard multipla.
Dati sperimentali
Aliquota | V std (mL) | As aggiunto Cs (ppb) | Assorbanza
1 | 0 | 0 | 0,036
2 | 1,00 | 1,00 | 0,096
3 | 2,00 | 2,00 | 0,156
4 | 3,00 | 3,00 | 0,216
Richieste
Costruire la retta assorbanza vs concentrazione aggiunta (y = a·x + b).
Ricavare Cx nella soluzione misurata per via grafica (estrapolazione a y = 0) e per via algebrica (Cx = b/a).
Calcolare il FD complessivo e la concentrazione di iAs nel riso; confrontare con il limite.
Formule utili y = a·x + b ; Cx = b/a (estrapolazione a y = 0) ; FD tot = FD₁ × FD₂ ; C riso = Cx × FD tot
Notes: Esercizio svolto (livello base): i dati sono perfettamente lineari (a = 0,0600 abs/ppb, b = 0,0360). Soluzione e grafico nella diapositiva successiva.

## Slide 16
3.1
Arsenico inorganico nel riso – svolgimento
Livello base
SVOLTO
1
Retta delle aggiunte
y = 0,0600·x + 0,0360 (a = 0,0600 abs/ppb; b = 0,0360; r² = 1,000).
2
Estrapolazione a y = 0
0 = 0,0600·x + 0,0360 → x = −0,600 ppb. L'intercetta sull'asse x, cambiata di segno, è la concentrazione del campione nella soluzione misurata: Cx = b/a = 0,0360/0,0600 = 0,600 ppb.
3
Fattore di diluizione complessivo
FD tot = FD₁ × FD₂ = 100 mL/g × 2 = 200 mL/g. (Estratto: 0,600 × 2 = 1,20 ppb.)
4
Concentrazione nel riso
C = 0,600 ppb × 200 = 120 µg/kg = 0,12 mg/kg.
Risultato: 120 µg/kg di iAs → CONFORME
120 ppb < 150 ppb. Con U = 20 % (±24 ppb): X + U = 144 < 150, conforme anche nel caso più sfavorevole.
Chart: Aggiunta standard multipla: y = 0,0600·x + 0,0360
| -0.6 | 0 | 1 | 2 | 3
Aggiunte | 0 | 0.036 | 0.096 | 0.156 | 0.216
Il punto a y = 0 (x = −0,600) è l'estrapolazione della retta: Cx = 0,600 ppb
Notes: Il grafico contiene i quattro punti sperimentali più il punto estrapolato (x = −0,600; y = 0) per visualizzare l'intercetta sull'asse x. Ricordare che il tratto estrapolato è un'ipotesi di linearità anche sotto il primo punto: per questo serve una buona r² e un numero adeguato di aggiunte (almeno 3–4).

## Slide 17
3.2
Piombo negli spinaci (ICP-MS)
Livello intermedio
DA SVOLGERE
Scenario
Analita Piombo (Pb)
Matrice Spinaci freschi (ortaggio a foglia, matrice ricca di K e Ca)
Tecnica ICP-MS, segnali corretti per il bianco (cps)
Limite 0,30 mg/kg = 300 ppb per gli ortaggi a foglia (Reg. (UE) 2023/915)
Incertezza U = 20 %
Procedura
1,000 g di spinaci (tal quale) mineralizzato e portato a 50,0 mL: FD₁ = 50,0 mL/g.
Cinque aliquote da 5,00 mL di mineralizzato, addizionate di standard Pb e portate a 10,0 mL (FD₂ = 2).
Le concentrazioni aggiunte sono riferite alla soluzione finale da 10,0 mL.
Dati sperimentali
Aliquota | Pb aggiunto Cs (ppb) | Segnale (cps)
1 | 0 | 4 530
2 | 2,00 | 8 050
3 | 4,00 | 11 760
4 | 6,00 | 15 280
5 | 8,00 | 18 850
Richieste
In Excel: grafico a dispersione, linea di tendenza, equazione e r².
Cx nella soluzione misurata (Cx = b/a); verificare graficamente con l'estrapolazione.
FD complessivo e concentrazione di Pb negli spinaci (µg/kg).
Valutare la conformità con il criterio X − U ≤ limite e discutere il caso X + U > limite.
Formule utili y = a·x + b ; Cx = b/a ; C spinaci = Cx × FD₁ × FD₂ ; conformità: X − U ≤ limite
Notes: SOLUZIONE 3.2 — (1) Regressione: a = 1793,5 cps/ppb, b = 4520 cps, r² = 0,9999. (2) Cx = 4520/1793,5 = 2,52 ppb (intercetta sull'asse x: −2,52 ppb). (3) FD tot = 50,0 × 2 = 100 mL/g → Pb negli spinaci = 2,52 × 100 = 252 µg/kg. (4) U = 20 % → 50 µg/kg: X − U = 202 ≤ 300 → conforme; X + U = 302 > 300, quindi il valore vero potrebbe superare il limite, ma non è dimostrabile: in sede di controllo ufficiale il campione non viene dichiarato non conforme. Spunto: come ridurre l'incertezza (più repliche, più aggiunte, materiale di riferimento).

## Slide 18
3.3
Patulina nel succo di mela (HPLC-UV): FD < 1 e matrice
Livello avanzato
DA SVOLGERE
Scenario
Analita Patulina (micotossina)
Matrice Succo di mela limpido
Tecnica HPLC-UV a 276 nm (area di picco)
Limite 50 µg/kg = 50 ppb nei succhi di frutta (Reg. (UE) 2023/915)
Procedura
10,0 mL di succo estratti con acetato di etile (3 × 10 mL); fasi organiche riunite, evaporate a secco e riprese in 2,00 mL di acqua acidificata: FD₁ = 2,00 / 10,0 = 0,200.
Cinque aliquote da 0,500 mL di estratto + 0,500 mL di standard di patulina a 0; 200; 400; 600; 800 ppb (FD₂ = 2).
Standard in solvente puro (calibrazione esterna, stessa giornata): y = 15,0·x, con x in ppb.
Dati sperimentali
Aliquota | Std aggiunto (ppb) | Patulina aggiunta Cs (ppb) | Area
1 | 0 | 0 | 1 215
2 | 200 | 100 | 2 380
3 | 400 | 200 | 3 620
4 | 600 | 300 | 4 790
5 | 800 | 400 | 6 010
Richieste
Spiegare perché FD₁ < 1 e calcolare il FD complessivo (FD₁ × FD₂).
Retta delle aggiunte (a, b, r²) e Cx nella soluzione misurata.
Patulina nel succo (µg/L): è conforme?
Dal confronto fra la pendenza in matrice e quella in solvente stimare l'effetto matrice (%) e il risultato che avrebbe dato la calibrazione esterna sull'aliquota 1.
Formule utili FD tot = FD₁ × FD₂ (FD < 1 quando si concentra) ; Cx = b/a ; effetto matrice = a (matrice) / a (solvente)
Notes: SOLUZIONE 3.3 — (1) L'estratto è concentrato 5 volte (10,0 mL → 2,00 mL): FD₁ = 0,200 < 1. FD tot = 0,200 × 2 = 0,400. (2) Regressione: a = 12,0 area/ppb, b = 1203, r² = 0,9999 → Cx = 1203/12,0 = 100 ppb nella soluzione misurata (estratto diluito 1:2). (3) Succo: 100 × 0,400 = 40,1 µg/L (estratto: 200 ppb) → 40 < 50: conforme. (4) Pendenza in matrice 12,0 contro 15,0 in solvente: rapporto 0,80 → soppressione del segnale del 20 % (effetto matrice e/o perdite proporzionali). Calibrazione esterna sull'aliquota 1: x = 1215/15,0 = 81,0 ppb → × 0,400 = 32,4 µg/L, sottostima del 20 %. Conclusione: con una matrice che altera la pendenza, l'aggiunta standard è l'unico modo corretto di quantificare senza standard interno.

## Slide 19: 4. Standard interno
Fattore di risposta F = (AA/ASI) a CA = CSI; CA = (AA/ASI) / F · CSI

## Slide 20
4.1
Benzo[a]pirene nell'olio di oliva (GC-MS)
Livello base
SVOLTO
Scenario
Analita Benzo[a]pirene (B[a]P), idrocarburo policiclico aromatico
Standard interno Benzo[a]pirene-d12 (isotopologo deuterato)
Matrice Olio di oliva
Tecnica GC-MS, aree di picco
Limite 2,0 µg/kg = 2,0 ppb per oli e grassi (Reg. (UE) 2023/915)
Procedura
Fattore di risposta: si inietta una miscela con CA = CSI = 10,0 ppb.
Campione: a 2,000 g di olio si aggiungono 20,0 ng di B[a]P-d12 (CSI = 20,0 ng / 2,000 g = 10,0 µg/kg) PRIMA dell'estrazione e del clean-up.
Le perdite durante estrazione e clean-up riguardano allo stesso modo analita e SI: il rapporto AA/ASI non cambia.
Dati sperimentali
Soluzione | Area analita AA | Area SI ASI
Miscela CA = CSI = 10,0 ppb | 15 000 | 12 000
Estratto del campione | 2 400 | 12 500
1
Fattore di risposta
F = (AA/ASI) a CA = CSI = 15 000 / 12 000 = 1,25
2
Rapporto delle aree nel campione
AA/ASI = 2 400 / 12 500 = 0,192
3
Concentrazione nell'olio
CA = (AA/ASI)/F · CSI = 0,192 / 1,25 × 10,0 µg/kg = 1,54 µg/kg
Risultato: 1,5 µg/kg di B[a]P → CONFORME
1,54 ppb < 2,0 ppb. Poiché CSI è espressa in µg/kg di olio, il risultato è direttamente riferito all'olio: non serve alcun fattore di diluizione né la misura del recupero.
Notes: Esercizio svolto (livello base), con la stessa impostazione dell'esempio della lezione (fattore di risposta da una miscela equimolare, poi rapporto nel campione). Messaggio chiave: aggiungere lo SI all'alimento prima dell'estrazione rende il risultato indipendente da volumi, diluizioni e perdite.

## Slide 21
4.2
Acrilammide nelle patatine in busta (LC-MS/MS)
Livello intermedio
DA SVOLGERE
Scenario
Analita Acrilammide (contaminante di processo)
Standard interno Acrilammide-¹³C₃
Matrice Patatine fritte in busta (chips)
Tecnica LC-MS/MS, aree di picco
Riferimento Livello di riferimento 750 µg/kg (Reg. (UE) 2017/2158): non è un limite legale
Procedura
1,000 g di patatine macinate + 1,00 mL di soluzione di SI a 1000 ppb (= 1000 ng → CSI = 1000 µg/kg nel campione).
Estrazione con acqua, volume finale 10,0 mL (FD₁ = 10,0 mL/g); clean-up SPE; 1,00 mL di eluato diluito a 5,00 mL (FD₂ = 5).
Standard di calibrazione con CA = CSI = 20,0 ppb iniettato nelle stesse condizioni.
Dati sperimentali
Soluzione | Area analita AA | Area SI ASI
Standard CA = CSI = 20,0 ppb | 19 000 | 20 000
Campione (soluzione iniettata) | 12 160 | 16 000
Richieste
Calcolare il fattore di risposta F.
Calcolare l'acrilammide nelle patatine (µg/kg) usando CSI espressa nel campione (1000 µg/kg).
Ripetere il calcolo partendo dalla CSI nominale nella soluzione iniettata (ng/mL) e applicando poi FD₁ × FD₂: il risultato cambia? Perché?
ASI nel campione è 16 000 contro 20 000 nello standard a pari concentrazione nominale: stimare il recupero apparente. Che risultato avrebbe dato la calibrazione esterna basata sulla sola AA? Il livello di riferimento è superato?
Formule utili F = (AA/ASI) a CA = CSI ; CA = (AA/ASI) / F · CSI ; recupero apparente = ASI campione / ASI standard
Notes: SOLUZIONE 4.2 — (1) F = 19 000/20 000 = 0,950. (2) AA/ASI = 12 160/16 000 = 0,760 → CA/CSI = 0,760/0,950 = 0,800 → CA = 0,800 × 1000 = 800 µg/kg. (3) CSI nominale in soluzione: 1000 ng / 10,0 mL = 100 ng/mL, diluita 1:5 → 20,0 ppb; CA(sol) = 0,800 × 20,0 = 16,0 ppb; × FD tot (10,0 × 5 = 50) = 800 µg/kg. Identico: il FD si semplifica perché analita e SI subiscono le stesse diluizioni. (4) Recupero apparente = 16 000/20 000 = 80 % (perdite in estrazione/SPE + effetto matrice). Calibrazione esterna: 12 160/19 000 × 20,0 = 12,8 ppb → × 50 = 640 µg/kg, sottostima del 20 % che farebbe apparire il campione sotto il livello di riferimento. Con lo SI il risultato corretto (800 µg/kg) supera il livello di riferimento di 750 µg/kg: l'operatore deve riesaminare le misure di mitigazione (non si tratta di una non conformità legale).

## Slide 22
4.3
Cloramfenicolo nel miele (LC-MS/MS): retta con SI
Livello avanzato
DA SVOLGERE
Scenario
Analita Cloramfenicolo (CAP), antibiotico vietato
Standard interno Cloramfenicolo-d5
Matrice Miele
Riferimento Punto di riferimento per l'azione (RPA) 0,15 µg/kg (Reg. (UE) 2019/1871)
Procedura
5,00 g di miele + 5,00 ng di CAP-d5 (CSI = 1,00 µg/kg nel miele); dissoluzione in 20,0 mL di acqua, SPE, evaporazione e ripresa in 2,00 mL: FD = 2,00 mL / 5,00 g = 0,400 mL/g.
CSI nominale nella soluzione finale: 5,00 ng / 2,00 mL = 2,50 ppb (assumendo recupero 100 %).
Standard di calibrazione in solvente, tutti con CSI = 2,50 ppb e CA crescente.
Dati sperimentali
Soluzione | CA (ppb) | AA | ASI | AA/ASI
Std 1 | 0,100 | 1 810 | 50 200 | ?
Std 2 | 0,250 | 4 470 | 49 600 | ?
Std 3 | 0,500 | 9 050 | 50 300 | ?
Std 4 | 1,00 | 17 900 | 49 800 | ?
Std 5 | 2,50 | 45 100 | 50 100 | ?
Campione | ? | 1 950 | 30 000 | ?
Richieste
Calcolare i rapporti AA/ASI e costruire in Excel la retta AA/ASI vs CA (a, b, r²); ricavare F = a · CSI.
CAP nella soluzione finale e nel miele (µg/kg); confrontare con l'RPA.
Stimare il recupero complessivo dal rapporto fra ASI del campione e ASI medio degli standard.
Quale risultato si otterrebbe con la retta AA vs CA (senza SI)? Commentare.
Formule utili AA/ASI = (F/CSI) · CA → pendenza a = F/CSI ; CA(sol) = (AA/ASI − b)/a ; C miele = CA(sol) × FD
Notes: SOLUZIONE 4.3 — (1) Rapporti: 0,0361; 0,0901; 0,1799; 0,3594; 0,9002. Regressione AA/ASI vs CA: a = 0,360 ppb⁻¹, b ≈ 0 (−0,0001), r² = 1,0000. F = a × CSI = 0,360 × 2,50 = 0,90. (2) Campione: AA/ASI = 1 950/30 000 = 0,0650 → CA(sol) = 0,0650/0,360 = 0,181 ppb → nel miele 0,181 × 0,400 = 0,072 µg/kg (in alternativa: CA = (0,0650/0,90) × 1,00 µg/kg = 0,072 µg/kg). 0,072 < 0,15 µg/kg → sotto l'RPA. (3) Recupero = 30 000/50 000 = 60 %. (4) Retta AA vs CA: a = 18 040 area/ppb, b ≈ −27 → CA(sol) = (1 950 + 27)/18 040 = 0,110 ppb → 0,044 µg/kg nel miele: sottostima del 40 %, pari alle perdite non compensate. Lo SI isotopico aggiunto prima dell'estrazione corregge automaticamente recupero ed effetto matrice; il FD (0,400, cioè una concentrazione) serve solo se si parte dalla concentrazione in soluzione.

## Slide 23: Risultati attesi
Sintesi per il docente degli esercizi da svolgere (svolgimento completo nelle note di ogni diapositiva). Rimuovere questa sezione prima della distribuzione agli studenti.

## Slide 24: Risultati attesi: esercizi 1.2 – 2.3
Es. | Retta / formula | C in soluzione | FD tot | C nell'alimento | Esito
1.2 | y = 4204·x + 14,7; r² = 0,99999 | 0,180 µg/L | 20 | 3,60 µg/kg OTA | X − U = 2,88 ≤ 3,0: non dichiarabile non conforme (dubbio)
1.3 | y = 0,0401·x + 0,0020; bianco 0,075 ppb; R = 92 % | 2,79 ppb (netto) | 50,0 | 140 → 152 µg/kg Cd (corretto per R); LOD 4,5, LOQ 15 µg/kg | X − U = 129 ≤ 150: non dichiarabile non conforme (dubbio)
2.2 | Cs = 5,00 ppb; Cx = S0·Cs/(S+ − S0) | 2,00 ppb | 6 (1,20 × 5) | 12,0 µg/L Pb (esterna: 9,6, −20 %) | Conforme (< 30 ppb)
2.3 | Cx = S0·Cstd·Vs/[S+(V0+Vs) − S0·V0] | 6,01 ppb (approx. 6,40) | 100 | 601 µg/kg Cd (approx. 640, +6,4 %) | Conforme (X + U = 691 < 800)
Convenzione: U = incertezza estesa dichiarata; conformità valutata con il criterio X − U ≤ limite (lezione, diapositiva sul confronto con l'LMR).

## Slide 25: Risultati attesi: esercizi 3.2 – 4.3
Es. | Retta / formula | C in soluzione | FD tot | C nell'alimento | Esito
3.2 | y = 1793,5·x + 4520; r² = 0,9999; Cx = b/a | 2,52 ppb | 100 | 252 µg/kg Pb | Conforme (X − U = 202 ≤ 300; X + U = 302: discutere)
3.3 | y = 12,0·x + 1203; r² = 0,9999; effetto matrice 0,80 | 100 ppb | 0,400 (0,200 × 2) | 40 µg/L patulina (esterna: 32,4, −20 %) | Conforme (< 50 ppb)
4.2 | F = 0,950; AA/ASI = 0,760 → CA/CSI = 0,800 | 16,0 ppb (nominale) | 50 (non necessario) | 800 µg/kg acrilammide (esterna: 640); recupero 80 % | Supera il livello di riferimento 750 µg/kg
4.3 | AA/ASI = 0,360·CA; F = 0,90; recupero 60 % | 0,181 ppb | 0,400 (non necessario) | 0,072 µg/kg CAP (senza SI: 0,044, −40 %) | Sotto l'RPA di 0,15 µg/kg
Gli esercizi con standard interno non richiedono il fattore di diluizione: analita e SI subiscono le stesse diluizioni e le stesse perdite.

## Slide 26: Riferimenti normativi citati
Reg. (UE) 2023/915: tenori massimi di contaminanti negli alimenti (micotossine, metalli, IPA). Valori usati: OTA caffè torrefatto 3,0 µg/kg; patulina succhi 50 µg/kg; Pb vino 0,10 mg/kg (vendemmia 2022 in poi), succhi 0,03 mg/kg, ortaggi a foglia 0,30 mg/kg; Cd riso 0,15 mg/kg, cioccolato ≥ 50 % cacao 0,80 mg/kg; Hg tonno 1,0 mg/kg (altri pesci 0,50); As inorganico riso brillato 0,15 mg/kg; B[a]P oli e grassi 2,0 µg/kg.
Reg. (UE) 2017/2158: misure di attenuazione e livelli di riferimento per l'acrilammide (patatine in busta 750 µg/kg).
Reg. (UE) 2019/1871: punti di riferimento per l'azione (RPA) per sostanze farmacologicamente attive non autorizzate (cloramfenicolo 0,15 µg/kg).
Reg. (CE) 396/2005: limiti massimi di residui di antiparassitari (citato per completezza).
Criterio di conformità con l'incertezza: lezione UD1, diapositiva sul confronto con l'LMR (X − U ≤ LMR → conforme; X − U > LMR → non conforme).
I valori sono riportati a scopo didattico e corrispondono alla normativa consultata al momento della redazione (ottobre 2026): verificare sempre la versione consolidata vigente.