## Slide 1: Espressione del dato analitico
UD. 1
STUDIARE Libro di TESTO SKOOG:
Cap 5.
Cap 6.
Cap 8.

## Slide 5
Dati univariati

## Slide 6
Segnale
Criterio fondamentale dell’analisi di dati
Condizione necessaria è l’esistenza di una relazione (matematica) stechiometrica tra analita e «sorgente»

## Slide 7
segnale
CONC
y=ax+b
Dal segnale analitico alla curva di calibrazione

## Slide 8
Gli errori nelle analisi chimiche
Le misure implicano SEMPRE errori e incertezze
l termine errore ha due significati leggermente differenti. Nel primo, «errore» rappresenta la differenza fra il valore misurato e il valore “vero” o valore “noto”. Nel secondo «errore» indica l'incertezza stimata in una misura o in un esperimento.
Errore rappresenta la differenza tra il valore «vero» e valore trovato
2. Errore indica l’incertezza stimata in una misura
E’ impossibile effettuare un’analisi priva di errori o incertezze.
Ciò che si può fare è: MINIMIZZARE GLI ERRORI E STIMARNE L’ENTITA’ CON UNA ACCURATEZZA ACCETTABILE

## Slide 9
Allo scopo di migliorare l'affidabilità del metodo analitico e di ottenere informazioni circa la variabilità dei risultati, la procedura analitica viene solitamente ripetuta su diverse porzioni di un dato campione (replicati).
I risultati individuali di un insieme di misure sono raramente gli stessi, di solito il «valore centrale» viene usato come la “migliore” stima dei dati.
Perché effettuare misure replicate?
Il valore centrale di un insieme dovrebbe essere più affidabile di ciascun risultato individuale (media e mediana vengono usate come valore centrale di una serie di misure replicate)
La variazione dei dati dovrebbe fornire una misura dell'incertezza associata con il valore centrale.

## Slide 10
Gli errori nelle analisi chimiche: MEDIA E MEDIANA
In chimica analitica si ricorre a misure replicate dello stesso campione per ottenere una serie di dati replicati attraverso i quali è possibile valutare l’incertezza legata alla misura e calcolare un valore medio.
In genere si usa la media
La media (media aritmetica) si ottiene dividendo la somma delle misure replicate per il numero delle stesse nell'insieme:

## Slide 11
Oppure può essere utile calcolare la mediana:
La mediana è il risultato centrale quando i dati replicati sono ordinati in modo crescente o decrescente.
Per un numero dispari di dati, la mediana può essere ricavata disponendo in ordine i dati ed individuando il valore centrale, mentre nel caso di un numero pari viene usata la media della coppia centrale
Es: 5 misure ripetute dell’acidità di un campione di olio danno:
0.65; 0.66; 0.62; 0.64; 0.62 % acidi grassi liberi espressi come acido oleico
Calcolare media e mediana della serie di dati sopra riportata

## Slide 12
La PRECISIONE descrive la ripetibilità delle misurazioni ovvero la vicinanza di risultati ottenuti tutti nello stesso modo.
la precisione può essere determinata con una semplice ripetizione della misurazione sui campioni replicati.
La precisione è una valutazione dell'accordo fra i risultati ottenuti nello stesso identico modo.
Tre termini sono ampiamente usati per descrivere la precisione di una serie di dati replicati:
deviazione standard,
la varianza
il coefficiente di variazione.
Questi tre termini sono una funzione di come il singolo risultato xi differisce dalla media, cioè della deviazione dei dati dalla media di.

## Slide 13
Errore ed incertezza nelle analisi chimiche: PRECISIONE E ACCURATEZZA
La precisione descrive la ripetibilità o la riproducibilità di una misura
Ovvero la vicinanza di misure ripetute.
Se prendiamo la serie di misure dell’acidità di un campione di olio
Es: 5 misure ripetute dell’acidità di un campione di olio danno:
0.65; 0.66; 0.62; 0.64; 0.62 % acidi grassi liberi espressi come acido oleico
Possiamo calcolare la precisione.
In chimica analitica si usa la DEVIAZIONE STANDARD E LA DEVIAZIONE STANDARD RELATIVA (COEFFICIENTE DI VARIAZIONE)
VALORE MEDIO
SINGOLA OSSERVAZIONE
di= xi-x
Deviazione dei dati dalla media

## Slide 14
L’accuratezza indica la vicinanza della misura al valore vero o al valore accettato e si indica con l’errore.
L’accuratezza misura l’accordo tra il valore trovato e il valore accettato.
L’errore con cui si esprime l’accuratezza può essere ASSOLUTO o RELATIVO
Es: 5 misure ripetute dell’acidità di un campione di olio danno:
0.65; 0.66; 0.62; 0.64; 0.62 % acidi grassi liberi espressi come acido oleico
Media valore osservato: 0.64
Valore accettato come vero: 0,65
Calcolare errore assoluto e errore relativo
Errore ed incertezza nelle analisi chimiche: PRECISIONE E ACCURATEZZA

## Slide 15
L’ errore assoluto di una misura è la differenza fra il valore misurato e il valore vero. Il segno dell'errore assoluto indica se il valore in questione è più alto o più basso del valore vero. Se il valore ottenuto è più basso del valore vero, il segno è negativo; se il risultato della misura è più alto del valore vero, allora il segno è positivo.
L’ errore assoluto indica quindi se la misura è sovrastimata o sottostimata
L’ errore relativo di una misura è dato dall'errore assoluto diviso per il valore vero. L'errore relativo può essere espresso in percento, in parti per mille o in parti per milione a seconda della grandezza del risultato.
L’ errore relativo indica in % quanto la misura si discosta dal valore medio e permette di confrontare con facilità l’accuratezza di metodi diversi

## Slide 16
Tipi di errori nelle analisi sperimentali
ERRORE CASUALE (o indeterminato)
errori che influenzano la precisione di una misura
ERRORE SISTEMATICO (o determinato)
errori che influenzano l’accuratezza
ERRORE GROSSOLANO
errore che si presenta occasionalmente legato ad una manovra errata dell’operatore

## Slide 17
ERRORE CASUALE (o indeterminato)
errori che influenzano la precisione di una misura
ERRORE SISTEMATICO (o determinato)
errori che influenzano l’accuratezza
Gli errori casuali, o indeterminati, sono errori che influenzano la precisione di una misura.
Gli errori sistematici, o determinati, sono errori che influenzano l'accuratezza dei risultati.
ERRORE GROSSOLANO
errore che determina un outlier
Gli errori grossolani, sono errori che portano alla presenza di un dato fortemente discordante dalla media delle osservazioni
Valore vero
Valore vero
Valore vero

## Slide 18
ERRORE SISTEMATICO (o determinato)
errori che influenzano l’accuratezza
Hanno un valore definito e una causa determinabile, comportano un bias nella misura, un bias influenza sempre la misura nello stesso modo che può essere positico (sovrastima) o negativo (sottostima)
CAUSE DELL’ERRORE SISTEMATICO
Errore strumentale
Ad esempio: influenza della temperatura su una misura volumetrica
Errore di metodo
Comportamento chimico o fisico non ideale dei reagenti (es. eccesso di titolante in una titolazione)
Errori personali
Esempio: stima errata del punto di viraggio di un indicatore in una titolazione

## Slide 19
Errore strumentale
ESEMPIO: PIPETTA, MATRACCIO TARATO, BURETTA.
(volumi diversi da quello indicato e condizioni d’uso diverse da quelle di taratura)
Entità dell’errore?
valutare la precisione dichiarata
Come evitare/limitare l’errore?
Taratura frequente

## Slide 20
Errore di metodo
Comportamento chimico o fisico non ideale dei reagenti
Esempi:
Lentezza della reazione (eccesso di titolante),
Reazioni non quantitative (equilibrio non completamente spostato verso dx)
Analiti o reagenti con caratteristiche di acido debole o base debole (influenza del pH)
Errori personali
Esempio:
stima errata del punto di viraggio di un indicatore in una titolazione
In generale i metodi strumentali sono meno soggetti a questo tipo di errore

## Slide 21
ERRORE SISTEMATICO (o determinato)
errori che influenzano l’accuratezza
Possono essere:
COSTANTI
PROPORZIONALI
NEL CASO DI ERRORI COSTANTI L’ERRORE ASSOLUTO E’ COSTANTE CON LA GRANDEZZA DEL CAMPIONE
NEL CASO DI ERRORI COSTANTI L’ERRORE RELATIVO VARIA CON LA GRANDEZZA DEL CAMPIONE
E=0,3 ppm
xv =3,2 ppm
E=0,3 ppm
Er =0,3/3,2 x 100=9,4%
E=0,3 ppm
xv =1,6 ppm
E=0,3 ppm
Er =0,3/1,6 x 100=18,8%

## Slide 22
NEL CASO DI ERRORI PROPORZIONALI L’ERRORE ASSOLUTO VARIA CON LA GRANDEZZA DEL CAMPIONE
NEL CASO DI ERRORI PROPORZIONALI L’ERRORE RELATIVO E’ COSTANTE CON LA GRANDEZZA DEL CAMPIONE
ERRORI PROPORZIONALI ad esempio dovuti alla presenza di un interferente
E=0,30 ppm
xv =3,20 ppm
E=0,30 ppm
Er =0,30/3,20 x 100=9,4%
E=0,15 ppm
xv =1,60 ppm
E=0,15 ppm
Er =0,15/1,60 x 100=9,4%

## Slide 23
La standardizzazione
Analisi di campioni standard
materiali standard di riferimento
Determinazione del bianco
Costruzione di matrici bianche fortificate

## Slide 24
Errore casuale
Tutte le misure contengono errori casuali
Gli errori casuali (o indeterminati) dipendono da cause che non possono essere eliminate e spesso non identificate
La somma degli errori casuali provoca una fluttuazione dei singoli dati intorno ad un valore medio
Immaginiamo una situazione in cui quattro piccoli errori si combinano per dare un errore totale. Assumeremo che ciascuna incertezza abbia uguale probabilità di verificarsi e che ciascuna possa far sì che il risultato finale sia maggiore o minore di una quantità fissa ± U.

## Slide 25
4 incertezze:
U1
U2
U3
U4
±U1
± U2
± U3
± U4
Ad esempio se associamo ad una determinazione un numero finito di incertezze (n=4) di uguale valore e segno diverso (U1, U2, U3, U4 e -U1, -U2, -U3, -U4) queste si possono combinare secondo un numero finito di combinazioni. che danno una grandezza dell’errore determinato di valore +4U; +2U, 0, -2U; -4U con frequenza rispettivamente 1, 4, 6, 4, 1
0
-4U
+4U
-2U
+2U
frequenza

## Slide 26
Passando da 4 incertezze a 10 e poi a un numero più elevato
La curva di distribuzione diviene sempre più sovrapponibile ad una gaussiana detta CURVA NORMALE DELL’ERRORE
4
10
n

## Slide 27
Deviazione Standard
Deviazione standard relativa
Coefficiente di variazione

## Slide 28
Come misuro una concentrazione?
Quale metodo è adatto alla misura della concentrazione della specie che sto cercando?
Quale è la condizione necessaria perché un metodo analitico sia idoneo per la misura della concentrazione della specie che sto cercando?
L’analita deve produrre un segnale proporzionale alla sua concentrazione una volta che sia sottoposto al metodo di analisi.

## Slide 29
Standardizzazione e calibrazione
La calibrazione permette di conoscere la relazione tra la risposta analitica
e la concentrazione di analita
Per calcolare la relazione si utilizzano standard chimici
Standard chimici preparati da sostanze pure (pesata e diluizione) oppure
standardizzati con uso di standard primari
Alcuni metodi possono usare una comparazione diretta visiva
Esempio cartina tornasole per pH
Test gravidanza
Didascalia
Didascalia

## Slide 30
Se viene prodotto un segnale proporzionale alla concentrazione, allora si può risalire a un modello matematico (equazione) che descrive la dipendenza del segnale (y) dalla concentrazione (x) della specie
E’ possibile quindi costruire una curva di calbrazione
Come costruire la curva di calibrazione, e descrivere i significati analitici dell’equazione che la descrive?

## Slide 31
Curva di calibrazione esterna
Come costruirla
Preparare una serie di soluzioni standard (soluto+solvente)
Misurare la risposta delle soluzioni standard
Usare un foglio Excel per interpolare i punti, costruire la curva e ottenere l’equazione e il coefficiente di correlazione r. (y=ax+b)
Usare la curva per calcolare concentrazioni di analita in soluzioni a concentrazione incognita
Come usarla per calcolare la concentrazione x=(y-b)/a

## Slide 32
Utilizzo del foglio di calcolo excel
Concentrazione (ppm) | Segnale (nA)
5 | 12
10 | 19
15 | 23
20 | 27
25 | 31
Costruire la curva di calibrazione
in excel

## Slide 33
Errori nella calibrazione con lo standard esterno
La curva ottenuta deriva dall’analisi di soluzioni standard (solvente+ analita)
Il campione contiene anche altri componenti (matrice)
Alla risposta del campione dovremmo sottrarre la risposta del “bianco”
Bianco: soluzione IDENTICA al campione in assenza di analita
Errori sistematici in calibrazione?
  Pesata e misura dei volumi
  Stabilità analita (chimica e fisica)
  Errore di calibrazione (numero insufficiente di standard, linearità apparente)
  Intervallo di concentrazione non lineare

## Slide 34
Vantaggi
Facile da usare
Veloce
economica
Svantaggi
Non tiene conto della complessità del campione reale
Soffre dell’effetto matrice
E’ necessario conoscere l’efficienza (recupero) della tecnica di estrazione

## Slide 35
segnale
CONC
y=ax+b
Dal segnale analitico alla curva di calibrazione

## Slide 36
Intervallo dinamico di linearità
Intervallo dinamico
Limite di rilevabilità
Limite di quantificazione
Sensibilità e sensibilità analitica

## Slide 37
Sensibilità e sensibilità analitica
Per sensibilità si intende la pendenza della curva di calibrazione (y=ax+b)
Per sensibilità analitica si intende il rapporto tra la pendenza della curva di calibrazione e la deviazione standard ad una data concentrazione

## Slide 38
Limite di rilevabilità
Limite di quantificazione
Per limite di rilevabilità si intende la più piccola quantità determinabile con il metodo con un certo livello di fiducia
LOD=KSb/m; K=2 o 3; Sb= deviazione standard del bianco; m=pendenza della curva
Per limite di quantificazione si intende la più piccola quantità quantificabile con il metodo livello di fiducia superiore
LOD=KSb/m; K=5 o 10; Sb= deviazione standard del bianco, m=pendenza della curva

## Slide 39
Intervallo dinamico di linearità
Intervallo dinamico
Per intervallo dinamico di linearità si intende l’intervallo di concentrazione per il quale è valida la relazione lineare della curva di calibrazione. Il limite inferiore coincide con il limite di rilevabilità, il limite superiore coincide con la concentrazione più alta che fa deviare la curva dalla linearità (valutata attraverso il valore r)
Per intervallo dinamico si intende l’intervallo di concentrazione per il quale si ha una variazione del segnale analitico indipendentemente dalla sua forma

## Slide 40
Curva di calibrazione interna (o in matrice) perché si usa??
Usare il metodo analitico
Come costruirla
Preparare una serie di soluzioni standard in una matrice bianca (analita+matrice bianca)
Usare un foglio Excel per interpolare i punti, costruire la curva e ottenere l’equazione e il coefficiente di correlazione r. (y=ax+b)
Usare la curva per calcolare concentrazioni di analita in soluzioni a concentrazione incognita
Come usarla per calcolare la concentrazione x=(y-b)/a

## Slide 41
Svantaggi
Non tiene conto della complessità e variabilità dei campioni (l’effetto matrice può variare grandemente da campione a campione)
Vantaggi
Facile da usare
Veloce
Economica
Tiene in considerazione il recupero della (eventuale) operazione di estrazione, non c’è bisogno di calcolare il recupero

## Slide 42
Aggiunta standard (Singola e Multipla) perché si usa??
Dividere il campione in tante aliquote pari a quante aggiunte standard dovete fare più una.
Lasciare un aliquota nel suo stato «naturale» (senza aggiunta); aggiungere concentrazioni variabili e note di analita alle altre aliquote.
Nel caso della singola aggiunta standard trattate i dati così:
Sx:Cx=S(x+std):C(x+std)
Misurare la risposta delle diverse aliquote
Cx= concentrazione incognita

## Slide 43
Concntratzione | Segnale
Sample = 0 | S0
Sample +std1= std 1 | S1
Sample + std2 = std 2 | S2
Sample + stdn = std n | Sn
conc
signal
Cx (concentration)
S0
S1
S2
Sn
Nel caso della aggiunta standard multipla si procede alla risoluzione grafica di Cx

## Slide 44
Vantaggi
Minimizza l’effetto matrice
Tiene conto dell’effetto matrice del singolo campione
Facile
Veloce
Svantaggi
Ogni campione deve essere trattato singolarmente

## Slide 45
Standard interno (SI)
Utilizza uno standard con struttura simile all’analita
SI viene aggiunto a campioni e bianco
Il segnale è dato dal rapporto tra segnale dell’analita e segnale dello SI
CALIBRAZIONE
La curva di calibrazione ha in ordinata questo rapporto e in ascissa la concentrazione dell’analita negli standard
UTILITA’: COMPENSARE EFFETTI DELLA MATRICE, VARIAZIONI DI TEMPERATURA,

## Slide 46
ESEMPI DI UTILIZZO SI
UTILIZZARE I DATI PER COSTRUIRE CURVA DI CALIBRAZIONE ANALITA-SEGNALE E ANALITA-RAPPORTO SEGNALE

## Slide 47
ESEMPI DI UTILIZZO SI
UTILIZZO DEL RAPPORTO SEGNALE/SEGNALE SI
OPPURE
PROPORZIONE SE NON SI DISPONE
DI STANDARD DI TUTTI GLI ANALITI
Didascalia

## Slide 48
Standard interno (SI)
Aggiungere lo SI al campione
Calcolare la Cx come segue
Sx:Cx=S(IS):C(IS)
Correggere la risposta secondo il fattore di risposta (RF)
Misurare la risposta
Uso in caso di assenza di calibranti degli analisi presenti

## Slide 49
Didascalia
Si supponga di effettuare un’analisi con uno standard interno avente concentrazione di 100 ppm in cui la concentrazione dell’analita sia anch’essa 100 ppm. A seguito dell’analisi si ottiene la seguente risposta:
Area del picco dell’analita a titolo noto = 1200
Area del picco dello standard interno = 1000
Per la determinazione dell’analita si mettono sempre 100 ppm di standard interno per la quale l’area del picco è pari a 1000 e si supponga che l’area del picco relativa al campione incognito sia pari a 700
Nel primo caso il rapporto tra i due picchi è pari a 1200/1000= 1.2
Nel secondo caso il rapporto tra i due picchi è pari a 700/1000 = 0.7
Si può quindi ottenere la concentrazione dell’analita usando la formula ricordando che la concentrazione dello standard interno è di 100 ppm:
100 ppm /1.2 = x/0.7
Da cui x = 58 ppm che è la concentrazione dell’analita

## Slide 50
Vantaggi
Minimizza l’effetto matrice
Facile da usare
Veloce
Svantaggi
Se il fattore di risposta non è omogeneo per i singoli analiti devono essere calcolati i singoli RF e questo comporta tempi più lunghi di analisi