## Slide 1: Espressione del dato analitico
UD. 1
STUDIARE Libro di TESTO SKOOG:
Cap 5.
Cap 6.
Cap 8.

## Slide 2
Il risultato di un’analisi chimica è una combinazione di un descrittore qualitativo (quale/quali sostanze sono presenti) e di un descrittore quantitativo (quanto di quella sostanza è presente nel campione)
Per quanto riguarda il descrittore quantitativo si deve considerare che:
E’ impossibile effettuare un’analisi chimica con risultati privi di incertezze
È possibile (e necessario) determinare il grado di incertezza associato alla misura di ogni campione analizzato
E’ necessario stabilire il massimo errore tollerabile (accettabile) nella misura

## Slide 3
Il risultato di un analisi è uno scalare (numero) con la relativa unità di misura
tipicamente in chimica analitica si misurano concentrazioni, ovvero la quantita di una o più sostanze presenti per unità di volume o di massa.
Il dato analitico (la concentrazione misurata) è derivato dal segnale generato da un metodo di analisi.
Il segnale generato da un metodo di analisi è collegato alla concentrazione della specie chimica che lo genera da una una funzione
S=f(X)

## Slide 4
Dati univariati
In genere un procedimento analitico produce DATI UNIVARIATI, cioè dati che dipendono unicamente da una singola variabile
la variabile è la concentrazione della specie in grado di generare il segnale
le condizioni sperimentali che possono influenzare la misura devono essere tenute costanti
il campione deve essere trattato per isolare la sola variabile da misurare
Per limitare l’errore (ovvero che il segnale reale si discosti da quello teorico che la quantità di variabile presente dovrebbe generare) è necessario procedere alla calibrazione del metodo

## Slide 5
Segnale
Criterio fondamentale della generazione del dato analitico
Condizione necessaria è l’esistenza di una relazione (matematica) stechiometrica tra analita e «sorgente»

## Slide 6
segnale
CONC
y=ax+b
Dal segnale analitico alla curva di calibrazione

## Slide 7
Gli errori nelle analisi chimiche
Le misure implicano SEMPRE errori e incertezze
l termine errore ha due significati differenti. Nel primo, «errore» rappresenta la differenza fra il valore misurato e il valore “vero” o valore “noto”. Nel secondo «errore» indica l'incertezza stimata in una misura o in un esperimento.
Errore rappresenta la differenza tra il valore «vero» e valore trovato
2. Errore indica l’incertezza stimata in una misura
E’ impossibile effettuare un’analisi priva di errori o incertezze.
Ciò che si può fare è: MINIMIZZARE GLI ERRORI E STIMARNE L’ENTITA’ CON UNA ACCURATEZZA ACCETTABILE

## Slide 8
Allo scopo di migliorare l'affidabilità del metodo analitico e di ottenere informazioni circa la variabilità dei risultati, la procedura analitica viene solitamente ripetuta su diverse porzioni di un dato campione (replicati).
I risultati individuali di un insieme di misure sono raramente gli stessi, di solito il «valore centrale» viene usato come la “migliore” stima dei dati.
Perché effettuare misure replicate?
Il valore centrale di un insieme dovrebbe essere più affidabile di ciascun risultato individuale (media e mediana vengono usate come valore centrale di una serie di misure replicate)
La variazione dei dati dovrebbe fornire una misura dell'incertezza associata con il valore centrale.

## Slide 9
Gli errori nelle analisi chimiche: MEDIA E MEDIANA
In chimica analitica si ricorre a misure replicate dello stesso campione per ottenere una serie di dati replicati attraverso i quali è possibile valutare l’incertezza legata alla misura e calcolare un valore medio.
In genere si usa la media
La media (media aritmetica) si ottiene dividendo la somma delle misure replicate per il numero delle osservazioni che le hanno generate
Alla media si associa la deviazione standard che descrive la variabilità del dato attorno al valore medio

## Slide 10
Oppure può essere utile calcolare la mediana:
La mediana è il risultato centrale quando i dati replicati sono ordinati in modo crescente o decrescente.
Per un numero dispari di dati, la mediana può essere ricavata disponendo in ordine i dati ed individuando il valore centrale, mentre nel caso di un numero pari viene usata la media della coppia centrale
Es: 5 misure ripetute dell’acidità di un campione di olio danno:
0.65; 0.66; 0.62; 0.64; 0.62 % acidi grassi liberi espressi come acido oleico
Calcolare media e mediana della serie di dati sopra riportata

## Slide 11
La PRECISIONE descrive la ripetibilità delle misurazioni ovvero la vicinanza di risultati ottenuti tutti nello stesso modo.
la precisione può essere determinata con una semplice ripetizione della misurazione sui campioni replicati.
La precisione è una valutazione dell'accordo fra i risultati ottenuti nello stesso identico modo.
Tre termini sono ampiamente usati per descrivere la precisione di una serie di dati replicati:
deviazione standard,
la varianza
il coefficiente di variazione.
Questi tre termini sono una funzione di come il singolo risultato xi differisce dalla media, cioè della deviazione dei dati dalla media di.

## Slide 12
L’accuratezza indica la vicinanza della misura al valore vero o al valore accettato e si indica con l’errore.
L’accuratezza misura l’accordo tra il valore trovato(xi) e il valore accettato (xv).
L’errore con cui si esprime l’accuratezza può essere ASSOLUTO o RELATIVO
Es: 5 misure ripetute dell’acidità di un campione di olio danno:
0.65; 0.66; 0.62; 0.64; 0.62 % acidi grassi liberi espressi come acido oleico
Media valore osservato: 0.64
Valore accettato come vero: 0,65
Calcolare errore assoluto e errore relativo
Errore ed incertezza nelle analisi chimiche: ACCURATEZZA E PRECISIONE

## Slide 13
Errore ed incertezza nelle analisi chimiche: ACCURATEZZA e PRECISIONE
La precisione descrive la ripetibilità o la riproducibilità di una misura
Ovvero la vicinanza tra loro di misure ripetute.
Se prendiamo la serie di misure dell’acidità di un campione di olio
Es: 5 misure ripetute dell’acidità di un campione di olio danno:
0.65; 0.66; 0.62; 0.64; 0.62 % acidi grassi liberi espressi come acido oleico
Possiamo calcolare la precisione.
In chimica analitica si usa la DEVIAZIONE STANDARD E LA DEVIAZIONE STANDARD RELATIVA (COEFFICIENTE DI VARIAZIONE)
VALORE MEDIO
SINGOLA OSSERVAZIONE
di= xi-x
Deviazione dei dati dalla media

## Slide 14
L’ errore assoluto di una misura è la differenza fra il valore misurato (xi) e il valore vero (xv). Il segno dell'errore assoluto indica se il valore in questione è più alto o più basso del valore vero. Se il valore ottenuto è più basso del valore vero, il segno è negativo; se il risultato della misura è più alto del valore vero, allora il segno è positivo.
L’ errore assoluto indica quindi se la misura è sovrastimata o sottostimata
L’ errore relativo di una misura è dato dall'errore assoluto diviso per il valore vero (xv). L'errore relativo è in genere espresso in percento
L’ errore relativo indica in % quanto la misura si discosta dal valore medio e permette di confrontare con facilità l’accuratezza di metodi diversi

## Slide 15
Tipi di errori nelle analisi sperimentali
ERRORE CASUALE (o indeterminato)
errori che influenzano la precisione di una misura
ERRORE SISTEMATICO (o determinato)
errori che influenzano l’accuratezza
ERRORE GROSSOLANO
errore che si presenta occasionalmente legato ad una manovra errata dell’operatore

## Slide 16
ERRORE GROSSOLANO
errore che determina un outlier
Gli errori grossolani, sono errori che portano alla presenza di un dato fortemente discordante dalla media delle osservazioni
ERRORE CASUALE (o indeterminato)
errori che influenzano la precisione di una misura
Gli errori casuali, o indeterminati, sono errori che influenzano la precisione di una misura.
Valore vero
ERRORE SISTEMATICO (o determinato)
errori che influenzano l’accuratezza
Gli errori sistematici, o determinati, sono errori che influenzano l'accuratezza dei risultati.
Valore vero
Valore vero

## Slide 17
ERRORE SISTEMATICO (o determinato)
errori che influenzano l’accuratezza
Hanno un valore definito e una causa determinabile, comportano un bias nella misura, un bias influenza sempre la misura nello stesso modo che può essere positivo (sovrastima) o negativo (sottostima)
CAUSE DELL’ERRORE SISTEMATICO
1. Errore strumentale
Ad esempio: influenza della temperatura su una misura volumetrica
2. Errore di metodo
Comportamento chimico o fisico non ideale dei reagenti (es. eccesso di titolante in una titolazione)
3. Errori personali
Esempio: stima errata del punto di viraggio di un indicatore in una titolazione

## Slide 18
Errore strumentale
ESEMPIO: PIPETTA, MATRACCIO TARATO, BURETTA.
(volumi diversi da quello indicato e condizioni d’uso diverse da quelle di taratura)
Entità dell’errore?
valutare la precisione dichiarata
Come evitare/limitare l’errore?
Taratura frequente

## Slide 19
Errore di metodo
Comportamento chimico o fisico non ideale dei reagenti
Esempi:
Lentezza della reazione (e.g provoca eccesso di titolante),
Reazioni non quantitative (equilibrio non completamente spostato verso dx)
Analiti o reagenti con caratteristiche di acido debole o base debole (influenza del pH)
Errori personali
Esempio:
stima errata del punto di viraggio di un indicatore in una titolazione
In generale i metodi strumentali sono meno soggetti a questo tipo di errore

## Slide 20
ERRORE SISTEMATICO (o determinato)
errori che influenzano l’accuratezza
Possono essere:
COSTANTI
PROPORZIONALI
NEL CASO DI ERRORI COSTANTI L’ERRORE ASSOLUTO E’ COSTANTE CON LA GRANDEZZA DEL CAMPIONE
NEL CASO DI ERRORI COSTANTI L’ERRORE RELATIVO VARIA CON LA GRANDEZZA DEL CAMPIONE
xi =3,5 ppm
xv =3,2 ppm
E=0,3 ppm
E=0,3 ppm
Er =0,3/3,2 x 100=9,4%
E=0,3 ppm
Er =0,3/1,6 x 100=18,8%
xi =1.9 ppm
xv =1.6 ppm
E=0,3 ppm

## Slide 21
NEL CASO DI ERRORI PROPORZIONALI L’ERRORE ASSOLUTO VARIA CON LA GRANDEZZA DEL CAMPIONE
NEL CASO DI ERRORI PROPORZIONALI L’ERRORE RELATIVO E’ COSTANTE CON LA GRANDEZZA DEL CAMPIONE
ERRORI PROPORZIONALI ad esempio dovuti alla presenza di un interferente
E=0,30 ppm
Er =0,30/3,20 x 100=9,4%
E=0,15 ppm
Er =0,15/1,60 x 100=9,4%
xi =3,5 ppm
xv =3,2 ppm
E=0,3 ppm
xi = 1,75 ppm
xv =1,60 ppm
E=0,15 ppm

## Slide 22
La standardizzazione
Analisi di campioni standard
materiali standard di riferimento
Determinazione del bianco
Costruzione di matrici bianche fortificate

## Slide 23
Errore casuale
Tutte le misure contengono errori casuali
Gli errori casuali (o indeterminati) dipendono da cause che non possono essere eliminate e spesso non identificate
La somma degli errori casuali provoca una fluttuazione dei singoli dati intorno ad un valore medio
Immaginiamo una situazione in cui quattro piccoli errori si combinano per dare un errore totale. Assumeremo che ciascuna incertezza abbia uguale probabilità di verificarsi e che ciascuna possa far sì che il risultato finale sia maggiore o minore di una quantità fissa ± U.

## Slide 24
4 incertezze:
U1
U2
U3
U4
±U1
± U2
± U3
± U4
Ad esempio se associamo ad una determinazione un numero finito di incertezze (n=4) di uguale valore e segno diverso (U1, U2, U3, U4 e -U1, -U2, -U3, -U4) queste si possono combinare secondo un numero finito di combinazioni. che danno una grandezza dell’errore determinato di valore +4U; +2U, 0, -2U; -4U con frequenza rispettivamente 1, 4, 6, 4, 1
0
-4U
+4U
-2U
+2U
frequenza

## Slide 25
Passando da 4 incertezze a 10 e poi a un numero più elevato
La curva di distribuzione diviene sempre più sovrapponibile ad una gaussiana detta CURVA NORMALE DELL’ERRORE
4
10
n

## Slide 26
Deviazione Standard
Deviazione standard relativa
Coefficiente di variazione

## Slide 27
Come misuro una concentrazione?
Quale metodo è adatto alla misura della concentrazione della specie che sto cercando?
Quale è la condizione necessaria perché un metodo analitico sia idoneo per la misura della concentrazione della specie che sto cercando?
L’analita deve produrre un segnale proporzionale alla sua concentrazione una volta che sia sottoposto al metodo di analisi.

## Slide 28
Standardizzazione e calibrazione
La calibrazione permette di conoscere la relazione tra la risposta analitica
e la concentrazione di analita
Per calcolare la relazione si utilizzano standard chimici
Standard chimici preparati da sostanze pure (pesata e diluizione) oppure
standardizzati con uso di standard primari
Alcuni metodi possono usare una comparazione diretta visiva
Esempio cartina tornasole per pH
Test gravidanza
Didascalia
Didascalia

## Slide 29
Se viene prodotto un segnale proporzionale alla concentrazione, allora si può risalire a un modello matematico (equazione) che descrive la dipendenza del segnale (y) dalla concentrazione (x) della specie
E’ possibile quindi costruire una curva di calbrazione
Come costruire la curva di calibrazione, e descrivere i significati analitici dell’equazione che la descrive?

## Slide 30
Curva di calibrazione esterna
Come costruirla
Preparare una serie di soluzioni standard (soluto+solvente)
Misurare la risposta delle soluzioni standard
Usare un foglio Excel per interpolare i punti, costruire la curva e ottenere l’equazione e il coefficiente di correlazione r. (y=ax+b)
Usare la curva per calcolare concentrazioni di analita in soluzioni a concentrazione incognita
Come usarla per calcolare la concentrazione x=(y-b)/a

## Slide 31
Utilizzo del foglio di calcolo excel
Concentrazione (ppm) | Segnale (nA)
5 | 12
10 | 19
15 | 23
20 | 27
25 | 31
Costruire la curva di calibrazione
in excel

## Slide 32
Errori nella calibrazione con lo standard esterno
La curva ottenuta deriva dall’analisi di soluzioni standard (solvente+ analita)
Il campione contiene anche altri componenti (matrice)
Alla risposta del campione dovremmo sottrarre la risposta del “bianco”
Bianco: soluzione IDENTICA al campione in assenza di analita
Errori sistematici in calibrazione?
  Pesata e misura dei volumi
  Stabilità analita (chimica e fisica)
  Errore di calibrazione (numero insufficiente di standard, linearità apparente)
  Intervallo di concentrazione non lineare

## Slide 33
Vantaggi
Facile da usare
Veloce
economica
Svantaggi
Non tiene conto della complessità del campione reale
Soffre dell’effetto matrice
E’ necessario conoscere l’efficienza (recupero) della tecnica di estrazione

## Slide 34
segnale
CONC
y=ax+b
Dal segnale analitico alla curva di calibrazione

## Slide 35
Intervallo dinamico di linearità
Intervallo dinamico
Limite di rilevabilità
Limite di quantificazione
Sensibilità e sensibilità analitica

## Slide 36
Sensibilità e sensibilità analitica
Per sensibilità si intende la pendenza della curva di calibrazione (y=ax+b)
Per sensibilità analitica si intende il rapporto tra la pendenza della curva di calibrazione e la deviazione standard ad una data concentrazione

## Slide 37
Limite di rilevabilità
Limite di quantificazione
Per limite di rilevabilità si intende la più piccola quantità determinabile con il metodo con un certo livello di fiducia
LOD=KSb/m; K=2 o 3; Sb= deviazione standard del bianco; m=pendenza della curva
Per limite di quantificazione si intende la più piccola quantità quantificabile con il metodo livello di fiducia superiore
LOD=KSb/m; K=5 o 10; Sb= deviazione standard del bianco, m=pendenza della curva

## Slide 38
Intervallo dinamico di linearità
Intervallo dinamico
Per intervallo dinamico di linearità si intende l’intervallo di concentrazione per il quale è valida la relazione lineare della curva di calibrazione. Il limite inferiore coincide con il limite di rilevabilità, il limite superiore coincide con la concentrazione più alta che fa deviare la curva dalla linearità (valutata attraverso il valore r)
Per intervallo dinamico si intende l’intervallo di concentrazione per il quale si ha una variazione del segnale analitico indipendentemente dalla sua forma

## Slide 39
Curva di calibrazione interna (o in matrice) perché si usa??
Usare il metodo analitico
Come costruirla
Preparare una serie di soluzioni standard in una matrice bianca (analita+matrice bianca)
Usare un foglio Excel per interpolare i punti, costruire la curva e ottenere l’equazione e il coefficiente di correlazione r. (y=ax+b)
Usare la curva per calcolare concentrazioni di analita in soluzioni a concentrazione incognita
Come usarla per calcolare la concentrazione x=(y-b)/a

## Slide 40
Svantaggi
Non tiene conto della complessità e variabilità dei campioni (l’effetto matrice può variare grandemente da campione a campione)
Vantaggi
Facile da usare
Veloce
Economica
Tiene in considerazione il recupero della (eventuale) operazione di estrazione, non c’è bisogno di calcolare il recupero

## Slide 41
Aggiunta standard (Singola e Multipla) perché si usa??
Dividere il campione in tante aliquote pari a quante aggiunte standard dovete fare più una.
Lasciare un aliquota nel suo stato «naturale» (senza aggiunta); aggiungere concentrazioni variabili e note di analita alle altre aliquote.
Nel caso della singola aggiunta standard trattate i dati così:
Sx:Cx=S(x+std):C(x+std)
Misurare la risposta delle diverse aliquote
Cx= concentrazione incognita

## Slide 42
Concntratzione | Segnale
Sample = 0 | S0
Sample +std1= std 1 | S1
Sample + std2 = std 2 | S2
Sample + stdn = std n | Sn
conc
signal
Cx (concentration)
S0
S1
S2
Sn
Nel caso della aggiunta standard multipla si procede alla risoluzione grafica di Cx

## Slide 43
Vantaggi
Minimizza l’effetto matrice
Tiene conto dell’effetto matrice del singolo campione
Facile
Veloce
Svantaggi
Ogni campione deve essere trattato singolarmente

## Slide 44
Standard interno (SI)
Utilizza uno standard con struttura simile all’analita
SI viene aggiunto a campioni e bianco
Il segnale è dato dal rapporto tra segnale dell’analita e segnale dello SI
CALIBRAZIONE
La curva di calibrazione ha in ordinata questo rapporto e in ascissa la concentrazione dell’analita negli standard
UTILITA’: COMPENSARE EFFETTI DELLA MATRICE, VARIAZIONI DI TEMPERATURA,

## Slide 45
ESEMPI DI UTILIZZO SI
UTILIZZARE I DATI PER COSTRUIRE CURVA DI CALIBRAZIONE ANALITA-SEGNALE E ANALITA-RAPPORTO SEGNALE

## Slide 46
ESEMPI DI UTILIZZO SI
UTILIZZO DEL RAPPORTO SEGNALE/SEGNALE SI
OPPURE
PROPORZIONE SE NON SI DISPONE
DI STANDARD DI TUTTI GLI ANALITI
Didascalia

## Slide 47
Standard interno (SI)
Aggiungere lo SI al campione
Calcolare la Cx come segue
Sx:Cx=S(IS):C(IS)
Correggere la risposta secondo il fattore di risposta (RF)
Misurare la risposta
Uso in caso di assenza di calibranti degli analisi presenti

## Slide 48
Didascalia
Si supponga di effettuare un’analisi con uno standard interno avente concentrazione di 100 ppm in cui la concentrazione dell’analita sia anch’essa 100 ppm. A seguito dell’analisi si ottiene la seguente risposta:
Area del picco dell’analita a titolo noto = 1200
Area del picco dello standard interno = 1000
Per la determinazione dell’analita si mettono sempre 100 ppm di standard interno per la quale l’area del picco è pari a 1000 e si supponga che l’area del picco relativa al campione incognito sia pari a 700
Nel primo caso il rapporto tra i due picchi è pari a 1200/1000= 1.2
Nel secondo caso il rapporto tra i due picchi è pari a 700/1000 = 0.7
Si può quindi ottenere la concentrazione dell’analita usando la formula ricordando che la concentrazione dello standard interno è di 100 ppm:
100 ppm :1.2 = x:0.7
Da cui x = 58 ppm che è la concentrazione dell’analita
S.I.
S.I.
Campione incognito
Standard 100 ppm

## Slide 49
Vantaggi
Minimizza l’effetto matrice
Facile da usare
Veloce
Svantaggi
Se il fattore di risposta non è omogeneo per i singoli analiti devono essere calcolati i singoli RF e questo comporta tempi più lunghi di analisi