## Slide 1
Richiami sulla qualità del dato
Espressione del dato analitico ed errore
Testo di riferimento: Skoog, West, Holler, Crouch –
Chimica Analitica. Una introduzione, capitoli 5, 6 e 8
Analisi chimiche · UD 1

## Slide 2
Il risultato di un’analisi chimica
Descrittore qualitativo
quale/quali sostanze sono presenti nel campione
Descrittore quantitativo
quanto di quella sostanza è presente: uno scalare con la sua unità di misura (tipicamente una concentrazione)
Per il descrittore quantitativo:
è impossibile ottenere risultati privi di incertezza;
è possibile (e necessario) stimare il grado di incertezza associato alla misura di ogni campione;
occorre stabilire il massimo errore tollerabile per lo scopo dell’analisi.

## Slide 3
Dal segnale alla concentrazione
Campione
Metodo di analisi
Segnale S
Concentrazione X
S = f(X)
Dati univariati: il segnale dipende da una sola variabile, la concentrazione della specie che lo genera.
Le condizioni sperimentali che influenzano la misura devono essere mantenute costanti.
Il campione va trattato in modo da isolare la sola variabile da misurare.
Condizione necessaria: una relazione stechiometrica tra analita e sorgente del segnale. Per limitare l’errore il metodo va calibrato.

## Slide 4
Gli errori nelle analisi chimiche
Le misure implicano sempre errori e incertezze. Il termine “errore” ha due significati:
1. Scostamento
differenza tra il valore misurato e il valore vero (o accettato)
2. Incertezza
stima dell’intervallo entro cui si trova il valore vero
Non esiste un’analisi priva di errori.
Obiettivo: minimizzare gli errori e stimarne l’entità con un’accuratezza accettabile.

## Slide 5
Perché effettuare misure replicate?
La procedura analitica viene ripetuta su più porzioni dello stesso campione (replicati). I singoli risultati sono raramente identici.
Valore centrale
media o mediana: stima più affidabile di ogni singolo risultato
Variabilità dei dati
fornisce una misura dell’incertezza associata al valore centrale
Alla media si associa sempre la deviazione standard, che descrive la dispersione dei dati attorno al valore medio.

## Slide 6
Media e mediana
x̄ = Σxi / N
Media: somma delle misure replicate divisa per il numero di osservazioni.
valore centrale dei dati ordinati
Mediana: N dispari → valore centrale; N pari → media della coppia centrale. È poco sensibile ai valori anomali.
Esempio – acidità di un olio (% acido oleico), 5 replicati
0,65 0,66 0,62 0,64 0,62
Media: 3,19 / 5 = 0,638 ≈ 0,64 %
Mediana: 0,62 · 0,62 · 0,64 · 0,65 · 0,66 → 0,64 %

## Slide 7
Accuratezza e precisione
Accuratezza: vicinanza della misura al valore vero o accettato; si esprime con l’errore.
Precisione: vicinanza tra loro di misure ripetute nello stesso modo (ripetibilità, riproducibilità).
accurato e preciso
preciso, non accurato
accurato, non preciso
né accurato né preciso
Il centro del bersaglio è il valore vero; i punti ocra sono misure replicate. Precisione e accuratezza sono indipendenti: una misura può essere precisa ma affetta da un errore sistematico.

## Slide 8
Errore assoluto ed errore relativo
E = xi − xv
Er = (xi − xv) / xv × 100
Errore assoluto: il segno indica se la misura è sovrastimata (+) o sottostimata (−).
Errore relativo: espresso in %, permette di confrontare facilmente l’accuratezza di metodi diversi.
Esempio – acidità dell’olio
media osservata x̄ = 0,64 % · valore accettato xv = 0,65 %
E = 0,64 − 0,65 = −0,01 % (sottostima)
Er = −0,01 / 0,65 × 100 = −1,5 %

## Slide 9
Precisione: deviazione standard e coefficiente di variazione
s = √[ Σ(xi − x̄)2 / (N − 1) ]
varianza = s2
CV = s / x̄ × 100
Tutti e tre gli indici dipendono dalle deviazioni dalla media di = xi − x̄. Il CV (deviazione standard relativa, %) consente di confrontare serie con medie diverse.
x | di | di2
0,65 | +0,012 | 0,000144
0,66 | +0,022 | 0,000484
0,62 | −0,018 | 0,000324
0,64 | +0,002 | 0,000004
0,62 | −0,018 | 0,000324
Risultato (x̄ = 0,638 %)
Σdi2 = 0,00128
s = √(0,00128/4) = 0,018 %
CV = 0,018/0,638 × 100 = 2,8 %
Risultato espresso: acidità = 0,64 ± 0,02 % (N = 5)

## Slide 10
Tipi di errore nelle analisi sperimentali
Errore sistematico
(determinato)
influenza l’accuratezza
causa identificabile; sposta tutte le misure nello stesso verso (bias)
Errore casuale
(indeterminato)
influenza la precisione
cause non eliminabili; fluttuazione dei dati attorno alla media
Errore grossolano
genera un outlier
errore occasionale dell’operatore; dato fortemente discordante
Gli errori sistematici si possono individuare e correggere; quelli casuali si possono solo stimare e ridurre aumentando il numero di replicati.

## Slide 11
Errore sistematico: le cause
Ha un valore definito e una causa determinabile: produce un bias positivo (sovrastima) o negativo (sottostima) che agisce sempre nello stesso modo.
Strumentale
vetreria tarata (pipette, matracci, burette) usata in condizioni diverse da quelle di taratura, es. temperatura
rimedio: taratura frequente
Di metodo
comportamento non ideale di reagenti o reazioni: reazioni lente o non quantitative, acidi o basi deboli (effetto del pH)
Personale
valutazioni soggettive dell’operatore, es. stima errata del punto di viraggio di un indicatore
i metodi strumentali ne sono meno soggetti

## Slide 12
Errori sistematici costanti e proporzionali
Errore costante
l’errore assoluto non dipende dalla quantità di campione
l’errore relativo cresce quando il campione diminuisce
Errore proporzionale
es. presenza di un interferente
l’errore assoluto cresce con il campione, l’errore relativo resta costante
 | xv | xi | E | Er
Costante | 3,2 ppm | 3,5 ppm | 0,3 ppm | 9,4 %
Costante | 1,6 ppm | 1,9 ppm | 0,3 ppm | 18,8 %
Proporzionale | 3,20 ppm | 3,50 ppm | 0,30 ppm | 9,4 %
Proporzionale | 1,60 ppm | 1,75 ppm | 0,15 ppm | 9,4 %

## Slide 13
Come individuare gli errori sistematici
Analisi di materiali di riferimento
campioni a composizione certificata: il confronto con il valore certificato rivela il bias
Determinazione del bianco
soluzione identica al campione ma priva di analita; il suo segnale va sottratto
Matrici bianche fortificate
aggiunta di quantità note di analita a una matrice priva di esso: permette di calcolare il recupero
Taratura di strumenti e vetreria
controllo periodico rispetto a riferimenti noti

## Slide 14
Errore casuale e curva normale
Tutte le misure contengono errori casuali, dovuti a cause non eliminabili e spesso non identificabili.
Con 4 piccole incertezze ±U di uguale probabilità, l’errore totale può valere −4U, −2U, 0, +2U, +4U con frequenze 1, 4, 6, 4, 1.
Aumentando il numero di incertezze la distribuzione tende alla curva gaussiana (curva normale dell’errore).
−4U
−2U
0
+2U
+4U
frequenza degli errori combinati e gaussiana limite

## Slide 15
La distribuzione normale
−3σ
−2σ
−1σ
μ
+1σ
+2σ
+3σ
μ ± 1σ → 68,3 % dei risultati μ ± 2σ → 95,4 % μ ± 3σ → 99,7 %
Per un numero finito di misure μ e σ si stimano con la media x̄ e la deviazione standard s.

## Slide 16
Standardizzazione e calibrazione
Un metodo è idoneo se l’analita, sottoposto al metodo, produce un segnale proporzionale alla sua concentrazione. La calibrazione stabilisce questa relazione.
Standard chimici
preparati da sostanze pure per pesata e diluizione
oppure standardizzati con standard primari
Modello matematico
equazione che descrive il segnale (y) in funzione della concentrazione (x)
→ curva di calibrazione
Alcuni metodi usano un confronto visivo diretto (es. cartine indicatrici di pH).

## Slide 17
Curva di calibrazione esterna
Come costruirla
preparare una serie di soluzioni standard (analita + solvente)
misurarne la risposta
interpolare i punti con un foglio di calcolo: equazione y = ax + b e coefficiente di correlazione r
Come usarla
x = (y − b) / a
y camp.
x camp.
segnale
conc.
y = ax + b

## Slide 18
Esempio: calibrazione con foglio di calcolo
Concentrazione (ppm) | Segnale (nA)
5 | 12
10 | 19
15 | 23
20 | 27
25 | 31
concentrazione (ppm)
segnale (nA)
Regressione lineare (minimi quadrati)
y = 0,92x + 8,6 r = 0,992
Un campione con segnale 25 nA contiene: x = (25 − 8,6) / 0,92 = 17,8 ppm
Nota: l’intercetta elevata e r < 0,995 suggeriscono di verificare la linearità e il bianco.

## Slide 19
Calibrazione esterna: limiti ed errori
La curva deriva da soluzioni standard in solvente, mentre il campione contiene anche la matrice.
Alla risposta del campione va sottratta quella del bianco: soluzione identica al campione ma priva di analita.
Possibili errori sistematici
pesate e misure di volume
stabilità chimica e fisica dell’analita
numero insufficiente di standard, linearità apparente
intervallo di concentrazione non lineare
Vantaggi
facile
veloce
economica
Svantaggi
ignora la complessità del campione
effetto matrice
serve il recupero dell’estrazione

## Slide 20
Parametri della curva di calibrazione
Sensibilità
pendenza m della curva di calibrazione (y = mx + b)
Sensibilità analitica
rapporto tra pendenza e deviazione standard del segnale a una data concentrazione: γ = m / s
Limite di rilevabilità (LOD)
la più piccola quantità rilevabile con un dato livello di fiducia
Limite di quantificazione (LOQ)
la più piccola quantità quantificabile con precisione e accuratezza accettabili
LOD = k · sb / m k = 3
LOQ = k · sb / m k = 10
sb = deviazione standard del bianco; m = pendenza della curva

## Slide 21
Intervallo dinamico lineare
LOQ
LOL
intervallo lineare
segnale
conc.
Intervallo dinamico lineare
intervallo di concentrazione in cui vale la relazione lineare; il limite superiore (LOL) è la concentrazione alla quale la curva devia dalla linearità (valutata con r).
Intervallo dinamico
intervallo in cui il segnale varia con la concentrazione, indipendentemente dalla forma della curva.

## Slide 22
Calibrazione in matrice
Gli standard sono preparati in una matrice bianca (analita + matrice priva di analita) e sottoposti all’intero metodo analitico, estrazione compresa.
curva y = ax + b con foglio di calcolo e coefficiente di correlazione r
concentrazione del campione: x = (y − b) / a
Vantaggi
facile, veloce, economica
compensa l’effetto matrice medio
include il recupero dell’estrazione: non serve calcolarlo a parte
Svantaggi
richiede una matrice bianca rappresentativa
non tiene conto della variabilità tra campioni: l’effetto matrice può cambiare molto da un campione all’altro

## Slide 23
Metodo delle aggiunte standard
dividere il campione in aliquote (numero di aggiunte + 1)
lasciare un’aliquota senza aggiunta; aggiungere quantità note e crescenti di analita alle altre
misurare la risposta di tutte le aliquote
estrapolare la retta fino a y = 0: l’intercetta sull’asse x è −Cx
Aggiunta singola: Sx / Cx = Sx+std / Cx+std
0
std1
std2
std3
−Cx
segnale
Vantaggi / svantaggi
tiene conto dell’effetto matrice del singolo campione, facile e veloce · ogni campione va trattato singolarmente

## Slide 24
Standard interno (SI)
richiede uno strumento che fornisca segnali distinti per analita e SI (es. tecniche separative)
si usa una sostanza di struttura simile all’analita, assente nel campione
lo SI si aggiunge in quantità nota a standard, campioni e bianco
in ordinata si riporta il rapporto segnale analita / segnale SI, in ascissa la concentrazione dell’analita
y = Sanalita / SSI vs Canalita
Utilità: compensa effetti della matrice, perdite nella preparazione del campione, variazioni del volume iniettato e delle condizioni strumentali (es. temperatura).

## Slide 25
Standard interno: esempio numerico
1. Standardizzazione
SI 100 ppm + analita 100 ppm
area analita = 1200
area SI = 1000
rapporto = 1200 / 1000 = 1,2
2. Campione incognito
campione + SI 100 ppm
area analita = 700
area SI = 1000
rapporto = 700 / 1000 = 0,7
Conc. analita (ppm) | Rapporto dei picchi
100 | 1,2
X | 0,7
X = 100 × 0,7 / 1,2 = 58 ppm
Se non si dispone dello standard di ogni analita, si può usare la proporzione rispetto allo SI.

## Slide 26
Quale strategia di calibrazione?
Metodo | Effetto matrice | Recupero | Impegno
Standard esterno | non compensato | da determinare | basso
Calibrazione in matrice | compensato (in media) | incluso | basso
Aggiunte standard | compensato per ogni campione | incluso se aggiunto prima dell’estrazione | alto
Standard interno | compensato (analogo strutturale) | corretto | medio
La scelta dipende dalla complessità della matrice, dall’accuratezza richiesta e dal numero di campioni da analizzare.