## Slide 1
Analisi dei contaminanti chimici degli alimenti
Pesticidi · Antibiotici nelle carni · Micotossine · IPA · PCB · Diossine · Ftalati · PFAS · Microplastiche
Analisi chimiche · UD 2

## Slide 2
INTRODUZIONE
Contaminanti e residui: definizioni e quadro normativo
Contaminante: sostanza non aggiunta intenzionalmente, presente nell’alimento come risultato di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto o contaminazione ambientale (Reg. CEE 315/93). Residuo: ciò che resta di una sostanza usata deliberatamente (fitofarmaco, farmaco veterinario).
Contaminanti
tenori massimi: Reg. (UE) 2023/915 (ha sostituito il Reg. 1881/2006)
principio ALARA: livelli più bassi ragionevolmente ottenibili
campionamento e metodi: regolamenti specifici per famiglia
Residui
fitofarmaci: LMR del Reg. (CE) 396/2005
farmaci veterinari: LMR del Reg. (UE) 37/2010
sostanze vietate: punti di riferimento per l’intervento (RPA)
Controllo ufficiale
Reg. (UE) 2017/625: controlli lungo la filiera
rete dei laboratori di riferimento UE e nazionali (EURL/LNR)
piani nazionali: residui (PNR), contaminanti, fitosanitari

## Slide 3
INTRODUZIONE
Famiglie di contaminanti, origine e matrici coinvolte
Famiglia | Origine principale | Matrici più coinvolte
Pesticidi | trattamenti agricoli, persistenza ambientale | frutta, ortaggi, cereali, tè, spezie
Antibiotici | trattamenti veterinari, uso improprio | carne, fegato, rene, latte, uova, miele
Micotossine | muffe in campo e in magazzino | cereali, frutta secca, spezie, caffè, latte (AFM1)
IPA | combustione, affumicatura, essiccamento diretto | oli, prodotti affumicati, carni alla griglia
PCB e diossine | inquinamento industriale e da combustione; bioaccumulo | pesce, uova, latte, carni, grassi
Ftalati | migrazione da plastiche e guarnizioni | oli, alimenti grassi, formaggi, bevande
PFAS | industria, schiume antincendio, imballaggi | pesce, uova, frattaglie, acqua
Microplastiche | frammentazione di plastiche | molluschi, sale, acqua, bevande

## Slide 4
INTRODUZIONE
Il percorso analitico comune
Campionamento
rappresentativo del lotto; per analiti distribuiti in modo eterogeneo (micotossine) molti campioni elementari
Preparazione
omogeneizzazione, porzione analitica, aggiunta di standard interni (spesso marcati isotopicamente)
Estrazione
solvente scelto per polarità e interazioni analita–matrice: QuEChERS, PLE, Soxhlet, SPE, LLE
Purificazione
rimozione di grassi, pigmenti, proteine: d-SPE, SPE, immunoaffinità, GPC, colonne multistrato
Determinazione
GC o LC accoppiate a spettrometria di massa (MS/MS, HRMS); FLD o ECD per famiglie specifiche
Conferma e qualità
criteri di identificazione, recupero, incertezza, prove interlaboratorio, materiali di riferimento

## Slide 5
PESTICIDI
Pesticidi: il problema
I prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, erbicidi) proteggono le colture, ma possono lasciare residui negli alimenti. Molte centinaia di sostanze attive, con proprietà chimiche molto diverse.
Rischi
tossicità acuta (organofosfati, carbammati: inibizione dell’acetilcolinesterasi)
effetti cronici, interferenza endocrina
persistenza e bioaccumulo degli organoclorurati (DDT, lindano: vietati)
Sfida analitica
analisi multiresiduo: centinaia di analiti in una sola corsa
concentrazioni dell’ordine di 0,01 mg/kg
matrici molto diverse (acquose, secche, grasse, ricche di pigmenti)

## Slide 6
PESTICIDI
Pesticidi: classi, matrici e LMR
Reg. (CE) 396/2005: limiti massimi di residuo (LMR) per coppia sostanza/prodotto; limite di default 0,01 mg/kg in assenza di un LMR specifico
Il residuo può comprendere metaboliti e prodotti di degradazione (definizione del residuo)
Matrici più critiche: frutta e ortaggi freschi, cereali, tè, spezie, alimenti per l’infanzia (limite generale 0,01 mg/kg)
Classi chimiche
organofosfati, carbammati
piretroidi
neonicotinoidi
triazoli e strobilurine (fungicidi)
erbicidi polari (glifosato, glufosinato)

## Slide 7
PESTICIDI
Pesticidi: campionamento e preparazione del campione
Campionamento
Direttiva 2002/63/CE: numero di unità e massa del campione di laboratorio in funzione del prodotto
Parte da analizzare
definita per legge (es. frutto intero senza picciolo, agrumi con buccia)
Omogeneizzazione
triturazione spinta, spesso criogenica (ghiaccio secco) per evitare perdite di analiti labili e migliorare l’omogeneità
Porzione analitica
10–15 g (alimenti ricchi d’acqua); per matrici secche si aggiunge acqua per reidratare
Standard interni
aggiunti prima dell’estrazione per controllare recupero e volumi

## Slide 8
PESTICIDI
QuEChERS: il principio chimico
Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe (Anastassiades et al., 2003; EN 15662)
Estrazione con acetonitrile: miscibile con l’acqua del campione, estrae pesticidi di polarità molto diversa e poco i lipidi
Aggiunta di MgSO₄ e NaCl (“salting-out”): l’idratazione del MgSO₄ è esotermica e sottrae acqua, il sale riduce la solubilità dell’acetonitrile nell’acqua → separazione di fase
Tamponi citrato o acetato: pH 5–5,5 per stabilizzare pesticidi sensibili a basi (captan, folpet) o ad acidi
Procedura in sintesi
10 g campione + 10 mL acetonitrile
agitazione, aggiunta di sali tampone
centrifugazione
aliquota dell’estratto a purificazione d-SPE

## Slide 9
PESTICIDI
Purificazione d-SPE: quale sorbente per quale interferente
Nella SPE dispersiva il sorbente si disperde direttamente nell’estratto, si agita e si centrifuga: gli interferenti restano sul sorbente.
PSA (ammina primaria-secondaria)
scambio anionico debole e legami a idrogeno
trattiene acidi grassi, acidi organici, zuccheri
attenzione ai pesticidi acidi
C18
interazioni idrofobiche
trattiene lipidi e steroli
matrici grasse (olio, avocado, latte)
GCB (carbone grafitato)
interazioni π–π con strutture planari
trattiene clorofille e carotenoidi
può trattenere anche pesticidi planari (es. clorotalonil)
Il MgSO₄ aggiunto insieme ai sorbenti elimina l’acqua residua.

## Slide 10
PESTICIDI
Pesticidi: determinazione strumentale
Due tecniche complementari coprono l’intero spettro di polarità e volatilità.
LC-MS/MS (ESI)
pesticidi polari, termolabili, ionizzabili (neonicotinoidi, carbammati, triazoli)
triplo quadrupolo in MRM: due transizioni per analita
per glifosato e polari estremi: metodi dedicati (QuPPe) con colonne specifiche
GC-MS/MS (EI)
pesticidi volatili e apolari (organoclorurati, piretroidi, molti organofosfati)
iniezione PTV o splitless; protettori dei siti attivi ("analyte protectants")
MRM su triplo quadrupolo
HRMS (Orbitrap, Q-TOF)
screening di centinaia di composti per massa accurata
ricerca retrospettiva di analiti non previsti
conferma con frammenti e pattern isotopico

## Slide 11
PESTICIDI
Pesticidi molto polari: glifosato e il metodo QuPPe
Glifosato, AMPA, glufosinato, fosetil, clorato, perclorato: molto polari, ionici, non si estraggono con acetonitrile
QuPPe (Quick Polar Pesticides, EURL-SRM): estrazione con metanolo acidificato (acido formico), senza ripartizione
Separazione in LC con colonne a scambio ionico, HILIC o carbone grafitato poroso; oppure cromatografia ionica accoppiata a MS/MS
In alternativa: derivatizzazione del glifosato con FMOC-Cl per renderlo ritenuto in fase inversa
Perché servono metodi dedicati
gruppi fosfonici e amminici: zwitterioni a qualsiasi pH
nessuna ritenzione su C18
chelano i metalli del sistema LC (si aggiunge EDTA)

## Slide 12
PESTICIDI
Pesticidi: identificazione e criteri di qualità (SANTE)
Tempo di ritenzione: ±0,1 min rispetto allo standard
Due transizioni MRM (o ioni) con rapporto tra le intensità entro ±30 % di quello dello standard
Recupero medio 70–120 % con RSD ≤ 20 % in validazione e nei controlli di routine
LOQ ≤ LMR; rispetto di 0,01 mg/kg per il default e l’infanzia
Incertezza estesa di default 50 %: un campione è non conforme se il risultato meno l’incertezza supera l’LMR
Documento di riferimento
SANTE/11312/2021 (e revisioni): controllo qualità analitico e validazione per i residui di pesticidi
prove valutative EURL obbligatorie per i laboratori ufficiali

## Slide 13
PESTICIDI
Effetto matrice e strategie di calibrazione
In ESI i coestratti competono per la carica nella goccia: soppressione (o esaltazione) del segnale dell’analita
In GC i coestratti “proteggono” i siti attivi dell’iniettore: esaltazione del segnale rispetto allo standard in solvente
L’effetto matrice si calcola come: EM % = (pendenza in matrice / pendenza in solvente − 1) × 100
Come si compensa
calibrazione in matrice (matrice bianca)
standard interni marcati isotopicamente
diluizione dell’estratto (“dilute and shoot”)
metodo delle aggiunte standard
Collegamento con la lezione sulla qualità del dato: calibrazione esterna, in matrice, aggiunte standard e standard interno.

## Slide 14
ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Antibiotici nelle carni: il problema
I farmaci veterinari (antibiotici, antiparassitari, antinfiammatori) possono lasciare residui negli alimenti di origine animale se non si rispettano dosi e tempi di sospensione.
Perché preoccupano
selezione di batteri antibiotico-resistenti (approccio One Health)
reazioni allergiche (β-lattamici)
tossicità specifica di sostanze vietate (cloramfenicolo, nitrofurani)
Anche un problema tecnologico
nel latte inibiscono le colture starter di yogurt e formaggi

## Slide 15
ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Antibiotici: classi, matrici e limiti
LMR del Reg. (UE) 37/2010 per specie e tessuto (muscolo, grasso, fegato, rene, latte, uova, miele); per le sostanze vietate punti di riferimento per l’intervento (Reg. UE 2019/1871).
Classe | Esempi | Note analitiche
β-lattamici | penicilline, cefalosporine | instabili: anello β-lattamico idrolizzabile
Tetracicline | ossitetraciclina, doxiciclina | chelano i metalli, epimerizzano
Sulfamidici | sulfadiazina, sulfametazina | anfoteri; spesso con trimetoprim
Chinoloni | enrofloxacina, ciprofloxacina | il metabolita va sommato al parent
Macrolidi | tilosina, eritromicina | basici, instabili in acido
Aminoglicosidi | gentamicina, streptomicina | molto polari: HILIC o coppia ionica
Vietati | cloramfenicolo, nitrofurani | residui legati ai tessuti (nitrofurani)

## Slide 16
ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Il sistema dei controlli: screening e conferma
Piano nazionale residui
campionamento mirato e casuale in allevamento e al macello (Reg. UE 2017/625, Reg. UE 2022/1644 e 2022/1646)
Screening
metodi rapidi con pochi falsi negativi: test microbiologici di inibizione, immunoenzimatici, biosensori
Conferma
LC-MS/MS con criteri di identificazione; quantificazione con standard interno
Prestazioni dei metodi
Reg. di esecuzione (UE) 2021/808 (sostituisce la Decisione 2002/657/CE): validazione, CCα, CCβ, punti di identificazione

## Slide 17
ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Metodi di screening: principio
Inibizione microbica
una spora batterica (es. Geobacillus stearothermophilus) cresce in un terreno con indicatore di pH
se l’antibiotico è presente la crescita e l’acidificazione sono inibite: il colore non vira
ampio spettro, economico, non identifica la sostanza
Immunoenzimatici (ELISA)
anticorpi specifici per una classe
formato competitivo: più analita, meno segnale
semiquantitativo, elevata sensibilità
Recettori e biosensori
recettori β-lattamici o tetraciclinici (kit rapidi sul latte)
biosensori a risonanza plasmonica di superficie
Un risultato positivo (“sospetto”) va sempre confermato con un metodo di conferma.

## Slide 18
ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Preparazione del campione: la chimica dell’estrazione
Omogeneizzazione del tessuto (muscolo, rene) e aggiunta di standard interni deuterati
Precipitazione delle proteine con acetonitrile o acido tricloroacetico: libera i residui legati alle proteine plasmatiche
Tetracicline: tampone McIlvaine–EDTA a pH 4; l’EDTA sequestra Ca²⁺ e Mg²⁺ che altrimenti chelano le tetracicline
β-lattamici: estrazione rapida a freddo, pH vicino alla neutralità, evitando acidi e metanolo
Purificazione su SPE polimerica (HLB) o d-SPE C18 per rimuovere lipidi
Metodi multiclasse
estrazione unica con acetonitrile/acqua acidificati
compromesso tra classi con pKa e stabilità diversi
recuperi corretti con standard marcati

## Slide 19
ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Sostanze vietate: nitrofurani e cloramfenicolo
I nitrofurani si metabolizzano rapidamente: si cercano i metaboliti legati alle proteine (AOZ, AMOZ, AHD, SEM)
Idrolisi acida (HCl, 37 °C, una notte) che libera la catena laterale e contemporanea derivatizzazione con 2-nitrobenzaldeide: si formano nitrofenil-derivati (imine) più adatti all’LC-MS/MS
Estrazione con acetato di etile e determinazione in LC-MS/MS con standard marcati
Cloramfenicolo: LC-MS/MS in ESI negativa, pattern isotopico del cloro (³⁵Cl/³⁷Cl) a conferma
Punti di riferimento (RPA)
metaboliti dei nitrofurani: 0,5 µg/kg
cloramfenicolo: 0,15 µg/kg
Reg. (UE) 2019/1871

## Slide 20
ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Conferma in LC-MS/MS: identificazione
Separazione in fase inversa (C18) con acqua/acetonitrile acidificati (acido formico): favorisce la protonazione [M+H]⁺ in ESI positiva
Triplo quadrupolo in MRM: un precursore e almeno due ioni prodotto
Punti di identificazione: ogni ione precursore e prodotto contribuisce; per le sostanze vietate servono più punti che per quelle con LMR
Tolleranze sul rapporto ionico e sul tempo di ritenzione relativo rispetto allo standard interno
Perché gli standard marcati
coeluiscono con l’analita
compensano effetto matrice e perdite
quantificazione per diluizione isotopica

## Slide 21
ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Limiti decisionali: CCα e CCβ
CCα (limite decisionale): concentrazione sopra la quale si conclude con probabilità di errore α che il campione è non conforme (α = 1 % per sostanze vietate; per sostanze con LMR si confronta con l’LMR)
CCβ (capacità di rilevazione): la più piccola concentrazione rilevata con probabilità di falso negativo β ≤ 5 %
Per le sostanze con LMR: CCα > LMR; per le vietate: CCα il più basso possibile e comunque sotto l’RPA
Si stimano da curve di calibrazione in matrice o da bianchi fortificati (Reg. UE 2021/808)
In pratica
screening: basta il CCβ
conferma: il risultato si confronta con il CCα
collegamento con LOD e LOQ della lezione sulla qualità del dato

## Slide 22
MICOTOSSINE (CONTAMINANTI BIOTICI)
Micotossine: il problema
Metaboliti secondari tossici prodotti da muffe (Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria) in campo o durante la conservazione. Sono stabili al calore: la cottura non le elimina.
Effetti
aflatossina B1: cancerogena (IARC gruppo 1), epatotossica
ocratossina A: nefrotossica
fumonisine, tricoteceni (DON, T-2/HT-2), zearalenone (estrogenica)
Fattori di rischio
clima caldo-umido, stress idrico, insetti
cattiva essiccazione e conservazione
cambiamento climatico: nuove aree a rischio

## Slide 23
MICOTOSSINE (CONTAMINANTI BIOTICI)
Micotossine: principali tossine e matrici
Tenori massimi nel Reg. (UE) 2023/915; es. AFB1 2 µg/kg e aflatossine totali 4 µg/kg in cereali e frutta secca per consumo diretto; AFM1 0,050 µg/kg nel latte.
Micotossina | Muffe produttrici | Matrici principali
Aflatossine B1, B2, G1, G2 | Aspergillus flavus, A. parasiticus | arachidi, frutta secca, mais, spezie, fichi secchi
Aflatossina M1 | metabolita di AFB1 nell’animale | latte e derivati
Ocratossina A | Aspergillus, Penicillium | cereali, caffè, cacao, vino, uva passa, spezie
Deossinivalenolo, zearalenone | Fusarium | frumento, mais, derivati dei cereali
Fumonisine B1, B2 | Fusarium | mais e derivati
Patulina | Penicillium expansum | succhi e prodotti a base di mele
Alcaloidi dell’ergot, tossine di Alternaria | Claviceps; Alternaria | segale; pomodoro, semi

## Slide 24
MICOTOSSINE (CONTAMINANTI BIOTICI)
Campionamento: il punto critico
Le micotossine sono distribuite “a macchia di leopardo”: pochi semi molto contaminati in un lotto sano
L’errore di campionamento può superare di molto quello analitico: servono molti campioni elementari e campioni aggregati di massa elevata (fino a decine di kg per arachidi e frutta secca)
Macinazione dell’intero campione aggregato, spesso a umido (slurry con acqua), per ottenere una porzione analitica rappresentativa
Riferimento
Reg. di esecuzione (UE) 2023/2782: campionamento e criteri di prestazione dei metodi per le micotossine (ha sostituito il Reg. CE 401/2006)

## Slide 25
MICOTOSSINE (CONTAMINANTI BIOTICI)
Estrazione e purificazione su immunoaffinità
Estrazione con metanolo/acqua o acetonitrile/acqua (es. 80:20): le micotossine sono mediamente polari; l’acqua rigonfia la matrice
Colonne a immunoaffinità (IAC): anticorpi monoclonali legati a un gel; l’estratto diluito (tenore di solvente organico basso per non denaturare gli anticorpi) passa sulla colonna
Lavaggio con acqua, eluizione con metanolo che denatura l’anticorpo e rilascia la tossina
Estratti molto puliti e concentrati: basi dei metodi ufficiali per aflatossine e OTA
Alternative
SPE multifunzionali (MycoSep)
QuEChERS per metodi multitossina
"dilute and shoot" con LC-MS/MS e standard ¹³C

## Slide 26
MICOTOSSINE (CONTAMINANTI BIOTICI)
Aflatossine in HPLC-FLD: perché si derivatizza
Le aflatossine sono naturalmente fluorescenti (ecc. ~365 nm, em. ~440 nm)
In fase inversa acquosa la fluorescenza di AFB1 e AFG1 è debole (spegnimento da parte del solvente), mentre AFB2 e AFG2 fluorescono bene
Derivatizzazione post-colonna: bromurazione (cella elettrochimica KOBRA o piridinio bromuro perbromuro) o reazione fotochimica (UV, PHRED): si addiziona un gruppo al doppio legame del furano terminale e si ottengono derivati molto fluorescenti
Quantificazione con calibrazione esterna; recupero verificato con materiali di riferimento
Prestazioni
LOQ di frazioni di µg/kg
buona selettività grazie a IAC + fluorescenza
un analita alla volta (o piccoli gruppi)

## Slide 27
MICOTOSSINE (CONTAMINANTI BIOTICI)
Metodi multi-micotossina in LC-MS/MS
Estrazione unica con acetonitrile/acqua acidificati, spesso senza purificazione (dilute and shoot)
Determinazione in LC-MS/MS di decine–centinaia di metaboliti fungini in una corsa
L’effetto matrice è forte: si compensa con standard interni ¹³C uniformemente marcati per ogni tossina regolamentata
Consente di misurare anche le forme modificate (“mascherate”): DON-3-glucoside, zearalenone-glucosidi, prodotti del metabolismo della pianta che possono liberare la tossina nell’intestino
Vantaggi e limiti
visione complessiva della contaminazione
strumenti costosi, standard numerosi
sensibilità per AFB1/AFM1 talvolta inferiore a IAC-FLD

## Slide 28
MICOTOSSINE (CONTAMINANTI BIOTICI)
Metodi rapidi di screening
In accettazione delle materie prime serve una risposta in minuti.
ELISA
anticorpi specifici in formato competitivo
colorazione inversamente proporzionale alla tossina
semiquantitativo, molti campioni in piastra
Test a flusso laterale
strisce immunocromatografiche con anticorpi coniugati a nanoparticelle d’oro
lettura visiva o con lettore portatile
in pochi minuti sul posto
Spettroscopici
NIR e fluorescenza per selezionare lotti o singoli semi
sorting ottico dei semi contaminati (arachidi, mais)
I metodi di screening devono essere validati per falsi negativi; la conformità si stabilisce con un metodo di conferma.

## Slide 29
IPA
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): il problema
Composti con due o più anelli benzenici condensati, formati per combustione incompleta della materia organica. Alcuni sono genotossici e cancerogeni: il benzo[a]pirene (BaP) è in gruppo 1 IARC.
Origine negli alimenti
affumicatura tradizionale, cottura alla griglia
essiccamento diretto con gas di combustione (semi oleosi, sanse)
deposizione atmosferica su ortaggi a foglia
Perché l’analisi è complessa
decine di isomeri con la stessa massa
concentrazioni di µg/kg in matrici grasse
contaminazione di laboratorio da fonti ambientali

## Slide 30
IPA
IPA: matrici e limiti di legge
Indicatori: BaP e PAH4 (somma di benzo[a]pirene, benz[a]antracene, benzo[b]fluorantene, crisene)
Oli e grassi: BaP 2,0 µg/kg; PAH4 10,0 µg/kg
Carni e pesci affumicati: BaP 2,0 µg/kg; PAH4 12,0 µg/kg
Limiti più bassi per alimenti per lattanti; limiti anche per fave di cacao, oli di cocco, integratori, spezie essiccate
Riferimenti
tenori massimi: Reg. (UE) 2023/915
campionamento e criteri di prestazione: Reg. (UE) 333/2007 (modificato dal Reg. UE 836/2011)
criteri: LOQ ≤ 0,9 µg/kg, recupero 50–120 %
I valori di limite riportati sono indicativi: verificare le categorie specifiche nel Reg. (UE) 2023/915.

## Slide 31
IPA
IPA: preparazione del campione
Standard interni
IPA deuterati o ¹³C aggiunti al campione all’inizio
Estrazione
matrici solide: PLE o Soxhlet con esano/acetone; oli: dissoluzione in solvente; spesso saponificazione con KOH etanolico che distrugge i trigliceridi
Estrazione L-L
dopo saponificazione gli IPA (apolari, non saponificabili) si ripartiscono in cicloesano o esano
Purificazione
SPE su gel di silice o Florisil; GPC per separare i lipidi per dimensione; DACC (cromatografia a trasferimento di carica donatore-accettore) specifica per gli aromatici
Concentrazione
evaporazione sotto azoto, cambio di solvente (acetonitrile per HPLC, isoottano per GC)

## Slide 32
IPA
HPLC con rivelatore a fluorescenza
Colonne C18 specifiche per IPA (fasi polimeriche con selettività di forma): separano isomeri planari con la stessa massa
Gli IPA sono fortemente fluorescenti grazie al sistema π esteso e rigido
Programma di lunghezze d’onda: eccitazione ed emissione cambiano durante la corsa per ottimizzare ogni IPA (es. BaP ecc. ~290 nm, em. ~410 nm)
Il ciclopenta[c,d]pirene non fluoresce: richiede UV o GC-MS
Pregi e limiti
sensibile e selettiva, economica
identificazione solo per tempo di ritenzione e spettro
interferenze in matrici complesse → conferma in GC-MS

## Slide 33
IPA
IPA in GC-MS
Colonne capillari a media polarità specifiche per IPA (es. 50 % fenil) per separare i benzofluoranteni (b, j, k) e crisene/trifenilene
Ionizzazione a impatto elettronico: ione molecolare intenso e poco frammentato (m/z 228, 252, 276, 278)
Acquisizione SIM o MS/MS; quantificazione per diluizione isotopica con IPA marcati
Iniezione a temperatura elevata e liner puliti per gli IPA pesanti (5–6 anelli)
Isomeri critici
benzo[b]- / benzo[j]- / benzo[k]fluorantene (m/z 252)
crisene / trifenilene / benz[a]antracene (m/z 228)
servono colonne e condizioni dedicate

## Slide 34
IPA
IPA: qualità del dato e casi pratici
Controlli di qualità
bianchi di procedura (solventi, vetreria, aria del laboratorio)
materiali di riferimento certificati (es. olio d’oliva, pesce affumicato)
recupero dagli standard marcati; incertezza di misura
Oli di sansa e di semi
essiccamento della sansa con gas di combustione → IPA elevati
la raffinazione con carbone attivo li riduce
controllo sistematico prima della commercializzazione
Prodotti affumicati
il fumo liquido depurato riduce gli IPA
distanza dalla fonte, temperatura e tipo di legno
rimozione della parte superficiale

## Slide 35
IPA
Dall’analisi alla prevenzione
Il rapporto tra IPA leggeri e pesanti aiuta a riconoscere l’origine (pirolitica o petrogenica)
Le linee guida e i codici di buona pratica (Codex, CAC/RCP 68-2009) indicano come ridurre la formazione in affumicatura ed essiccazione
Il monitoraggio si concentra su PAH4 perché il solo BaP non basta come indicatore
Messaggio chiave
gli IPA si formano nel processo: la prevenzione è tecnologica
l’analisi serve a verificare l’efficacia delle misure

## Slide 36
PCB
PCB: il problema
Policlorobifenili: 209 congeneri con 1–10 atomi di cloro sul bifenile. Usati in trasformatori, condensatori, vernici; vietati in UE dagli anni ’80 ma ancora presenti nell’ambiente.
Proprietà
molto lipofili e persistenti
si bioaccumulano e biomagnificano lungo la catena alimentare
inquinanti organici persistenti (Convenzione di Stoccolma)
Due gruppi
PCB diossina-simili (DL-PCB, 12 congeneri non-orto e mono-orto, planari): stesso meccanismo delle diossine
PCB non diossina-simili (NDL-PCB): indicatori 28, 52, 101, 138, 153, 180

## Slide 37
PCB
PCB: matrici e limiti
Oltre il 90 % dell’esposizione umana deriva dagli alimenti di origine animale ricchi di grassi
Matrici principali: pesce (anguilla, pesci grassi), fegato di pesce, uova (soprattutto di galline all’aperto), latte, carni, oli di pesce
Tenori massimi (Reg. UE 2023/915): somma dei 6 NDL-PCB indicatori; i DL-PCB entrano nel TEQ insieme alle diossine
I risultati si esprimono spesso sul grasso (ng/g di grasso)
Episodi noti
contaminazione di mangimi con olio di trasformatori (Belgio, 1999)
uova e carni di aree industriali inquinate

## Slide 38
PCB
PCB: estrazione e purificazione
Standard interni
PCB marcati ¹³C₁₂ aggiunti prima dell’estrazione
Estrazione dei lipidi
Soxhlet o PLE con esano/diclorometano; si determina il contenuto di grasso per gravimetria
Eliminazione dei grassi
acido solforico concentrato (su silice acida): i trigliceridi si ossidano e si solfonano, i PCB sono stabili agli acidi
Purificazione
colonne multistrato (silice acida, basica, argentata), Florisil o GPC
Frazionamento
colonna di carbone o allumina per separare i PCB planari (DL) dai non planari

## Slide 39
PCB
PCB: determinazione strumentale
GC-ECD: il rivelatore a cattura di elettroni è molto sensibile agli alogenati; storico per i 6 indicatori ma poco specifico
GC-MS (EI, SIM) o GC-MS/MS: identificazione dei congeneri per ioni molecolari e cluster isotopici del cloro (³⁵Cl/³⁷Cl)
Colonne capillari lunghe (es. 60 m, 5 % fenil) per separare le coppie critiche di congeneri
Quantificazione per diluizione isotopica
Pattern isotopico
ogni atomo di Cl dà una distribuzione M, M+2, M+4…
il rapporto tra gli ioni conferma il numero di atomi di cloro
criterio di identificazione

## Slide 40
PCB
PCB: qualità e interpretazione
Qualità
bianchi di procedura: i PCB sono ubiquitari
materiali di riferimento certificati (pesce, latte in polvere)
upper bound: i congeneri sotto LOQ si contano uguali al LOQ
Interpretazione
profilo dei congeneri → possibile fonte (miscele Aroclor)
confronto sul grasso tra matrici diverse
collegamento con il TEQ delle diossine
Il Reg. (UE) 2017/644 stabilisce campionamento e criteri analitici comuni per diossine, DL-PCB e NDL-PCB.

## Slide 41
PCB
PCB e dieta: perché si controllano i grassi animali
I PCB si concentrano nei tessuti adiposi: la dose per l’uomo dipende dal consumo di grassi animali e di pesce
La biomagnificazione aumenta le concentrazioni lungo la catena trofica (plancton → pesci → predatori)
Il controllo dei mangimi (Dir. 2002/32/CE) è la prima barriera
In sintesi
analiti persistenti, lipofili, alogenati
estrazione dei grassi + purificazione acida
GC-MS con diluizione isotopica

## Slide 42
DIOSSINE
Diossine: il problema
Policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF): 210 congeneri, di cui 17 (sostituiti in 2,3,7,8) sono tossicologicamente rilevanti. Sottoprodotti non voluti di combustioni e processi chimici.
Tossicità
2,3,7,8-TCDD: cancerogeno (IARC gruppo 1)
si legano al recettore AhR: effetti su sistema immunitario, sviluppo, riproduzione
dose settimanale tollerabile EFSA (2018): 2 pg TEQ/kg p.c.
Fonti
incenerimento, incendi, metallurgia
processi chimici con cloro
contaminazione di mangimi (es. Belgio 1999, Germania 2011)

## Slide 43
DIOSSINE
Il concetto di TEQ
Ogni congenere ha un fattore di tossicità equivalente (TEF) rispetto alla 2,3,7,8-TCDD (TEF = 1)
La tossicità della miscela si esprime come TEQ = Σ (Cᵢ × TEFᵢ) su 17 PCDD/F e 12 DL-PCB
Si usano i TEF dell’OMS (WHO-2005 nel quadro UE vigente; aggiornati dall’OMS nel 2022)
Risultato in pg TEQ/g di grasso (o per peso fresco nel pesce)
Esempio di calcolo
1,2,3,7,8-PeCDD (TEF 1): 0,4 pg/g → 0,4
2,3,4,7,8-PeCDF (TEF 0,3): 1,0 pg/g → 0,3
PCB 126 (TEF 0,1): 2,0 pg/g → 0,2
TEQ parziale = 0,9 pg/g

## Slide 44
DIOSSINE
Diossine: matrici, limiti e soglie di intervento
Matrici: latte e derivati, uova, carni (bovino, ovino, suino, pollame), pesce, oli e grassi, fegato
Tenori massimi (Reg. UE 2023/915) per PCDD/F-TEQ e per somma PCDD/F + DL-PCB-TEQ
Livelli di azione (Raccomandazione 2014/663/UE e s.m.): sotto i tenori massimi ma segnalano una fonte da individuare ed eliminare
Campionamento e metodi
Reg. (UE) 2017/644: campionamento, screening e conferma
prove valutative EURL POPs

## Slide 45
DIOSSINE
Diossine: preparazione del campione
Standard marcati
tutti i 17 PCDD/F e i 12 DL-PCB come analoghi ¹³C₁₂ aggiunti all’inizio
Estrazione del grasso
Soxhlet, PLE o LLE (latte); pesata del grasso
Colonna multistrato
silice acida (H₂SO₄), basica (KOH), argentata (AgNO₃ per composti solforati): distrugge o trattiene i lipidi e gli interferenti
Allumina
separa i PCB non diossina-simili dalle frazioni PCDD/F
Carbone attivo
trattiene le molecole planari; eluizione in controcorrente con toluene per recuperare PCDD/F e PCB non-orto

## Slide 46
DIOSSINE
Conferma in GC-HRMS
Colonna capillare 60 m (5 % fenil) e, se necessario, una seconda colonna per separare la 2,3,7,8-TCDF dagli isomeri
Spettrometria di massa ad alta risoluzione (settore magnetico, risoluzione ≥ 10 000): separa gli ioni delle diossine da interferenti con la stessa massa nominale
Due ioni del cluster molecolare per ogni congenere; rapporto isotopico entro ±15 %
Il GC-MS/MS (triplo quadrupolo) è ammesso come metodo di conferma se soddisfa i criteri del Reg. UE 2017/644
Diluizione isotopica
ogni congenere ha il suo analogo ¹³C₁₂
corregge perdite in tutti i passaggi di purificazione
recuperi degli standard 60–120 %

## Slide 47
DIOSSINE
Screening con saggi biologici (CALUX)
DR CALUX: cellule che contengono il gene della luciferasi sotto il controllo di elementi che rispondono all’AhR
Le diossine e i DL-PCB attivano il recettore → produzione di luciferasi → emissione di luce proporzionale all’attività “diossina-simile”
Risultato in BEQ (equivalenti bioanalitici), confrontato con una soglia (cut-off) sotto il tenore massimo
Molti campioni a costo ridotto; i sospetti vanno confermati in GC-HRMS/MS-MS
Perché funziona come screening
misura l’effetto complessivo della miscela
poche false negatività se il cut-off è ben scelto
collegamento con il concetto di TEQ

## Slide 48
DIOSSINE
Diossine e PCB: sintesi del metodo
Preparazione
estrazione dei grassi
distruzione dei lipidi con acido
frazionamento su allumina e carbone
Determinazione
GC-HRMS o GC-MS/MS
diluizione isotopica con standard ¹³C₁₂
criteri su rapporti isotopici e recuperi
Espressione
TEQ (WHO-TEF) upper bound
pg/g di grasso o peso fresco
confronto con tenori massimi e livelli di azione

## Slide 49
CONTAMINANTI EMERGENTI · FTALATI
Ftalati: il problema
Esteri dell’acido ftalico usati come plastificanti del PVC e in inchiostri, guarnizioni, tubi. Non sono legati chimicamente al polimero: migrano negli alimenti, soprattutto grassi.
Composti principali
DEHP (di-2-etilesil ftalato), DBP, BBP
DINP, DIDP (miscele di isomeri)
sostituti: DEHT, DINCH
Effetti
interferenti endocrini con azione antiandrogenica (DEHP, DBP, BBP)
EFSA 2019: dose giornaliera tollerabile di gruppo 50 µg/kg p.c. (DEHP-equivalenti)

## Slide 50
CONTAMINANTI EMERGENTI · FTALATI
Ftalati: matrici e norme
Materiali plastici a contatto con alimenti: Reg. (UE) 10/2011, con limiti di migrazione specifica (es. DEHP 0,6 mg/kg; DBP 0,3 mg/kg) e restrizioni d’uso
Matrici più esposte: oli, alimenti grassi in vasetti con guarnizione (sughi, pesce sott’olio), formaggi, alimenti trasformati in impianti con tubi in PVC
La migrazione aumenta con temperatura, tempo di contatto e contenuto di grasso
Fonti di contaminazione
guarnizioni dei coperchi metallici
nastri trasportatori e tubazioni
guanti in PVC nella lavorazione

## Slide 51
CONTAMINANTI EMERGENTI · FTALATI
Ftalati: il vero problema è il bianco
Gli ftalati sono ubiquitari in laboratorio: tubi, puntali, tappi, solventi, polvere, aria
Vetreria trattata in muffola (400 °C) o risciacquata con solventi; niente plastica
Solventi di grado per residui, controllati; tappi in PTFE o alluminio
Bianchi di procedura in ogni serie; il bianco va sottratto e deve essere stabile e basso
Conseguenza
il limite di quantificazione è spesso fissato dal bianco, non dallo strumento

## Slide 52
CONTAMINANTI EMERGENTI · FTALATI
Ftalati: estrazione e purificazione
Alimenti acquosi: LLE con esano o SPE (C18)
Alimenti grassi e oli: estrazione con acetonitrile (gli ftalati si ripartiscono, i trigliceridi poco), poi raffreddamento per precipitare i lipidi
Purificazione con GPC o SPE su silice/Florisil; QuEChERS con d-SPE C18 per matrici complesse
Standard interni deuterati (es. DEHP-d4) aggiunti all’inizio
Chimica utile
esteri poco polari (log Kow 4–10)
idrolizzabili in ambiente basico: evitare saponificazioni

## Slide 53
CONTAMINANTI EMERGENTI · FTALATI
Ftalati in GC-MS e LC-MS/MS
GC-MS (EI): molti ftalati danno lo ione caratteristico m/z 149 (anidride ftalica protonata); si usano ioni di conferma specifici
DINP e DIDP sono miscele di isomeri: danno gruppi di picchi non risolti (“hump”), quantificati come somma su ioni specifici (m/z 293, 307)
LC-MS/MS (ESI o APCI) come alternativa per miscele isomeriche e per i monoesteri (metaboliti)
Calibrazione con standard interno deuterato
Collegamenti
stessa logica dei pesticidi apolari in GC
il bianco e la contaminazione incrociata restano il punto critico

## Slide 54
CONTAMINANTI EMERGENTI · FTALATI
Ftalati: sintesi
Origine
migrazione da materiali plastici
dipende da grasso, temperatura, tempo
Analisi
controllo rigoroso della contaminazione
estrazione con acetonitrile o esano, GPC
GC-MS (m/z 149) o LC-MS/MS
Tendenze
sostituzione con plastificanti alternativi
nuovi analiti da includere nei metodi

## Slide 55
CONTAMINANTI EMERGENTI · PFAS
PFAS: il problema
Sostanze per- e polifluoroalchiliche: migliaia di composti con catene alchiliche fluorurate. Il legame C–F, il più forte della chimica organica, li rende estremamente persistenti (“forever chemicals”).
Usi
rivestimenti antiaderenti e impermeabilizzanti
imballaggi per alimenti in carta e cartone
schiume antincendio, industria chimica
Effetti ed esposizione
EFSA 2020: dose settimanale tollerabile 4,4 ng/kg p.c. per la somma di PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS
effetti sul sistema immunitario (risposta ai vaccini)
in Italia: contaminazione delle falde in Veneto

## Slide 56
CONTAMINANTI EMERGENTI · PFAS
PFAS: matrici e limiti
Reg. (UE) 2022/2388 (ora nel Reg. UE 2023/915): tenori massimi per PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS e loro somma, dal 1° gennaio 2023
Matrici regolamentate: uova, pesce, crostacei, molluschi bivalvi, carni e frattaglie (le frattaglie hanno i valori più alti)
Il limite si applica alla somma di isomeri lineari e ramificati
Raccomandazione (UE) 2022/1431: monitoraggio in altri alimenti e LOQ raccomandati (fino a 0,001 µg/kg)
Acqua potabile
Dir. (UE) 2020/2184: 0,1 µg/L per la somma di 20 PFAS; 0,5 µg/L per i PFAS totali
in applicazione dal 2026

## Slide 57
CONTAMINANTI EMERGENTI · PFAS
PFAS: la chimica che guida l’analisi
Molecole anfifiliche: coda perfluorurata idrofoba e oleofoba + testa ionica (carbossilato o solfonato)
A pH alimentare gli acidi perfluoroalchilici sono anioni (pKa molto bassi): si legano alle proteine (albumina), non ai grassi
Si accumulano quindi nel sangue e negli organi molto irrorati (fegato, rene), da qui i valori alti nelle frattaglie
Per questo si estraggono con solventi polari e si purificano con scambio anionico
Conseguenze pratiche
ESI in modalità negativa: [M−H]⁻
formazione di aggregati e adsorbimento sulle superfici
isomeri ramificati con risposta diversa

## Slide 58
CONTAMINANTI EMERGENTI · PFAS
PFAS: preparazione del campione
Standard marcati
analoghi ¹³C per ogni PFAS regolamentato, aggiunti all’inizio (diluizione isotopica)
Estrazione
acetonitrile o metanolo, talvolta alcalinizzati (NaOH/KOH) per liberare i PFAS legati alle proteine; ultrasuoni, centrifugazione
SPE a scambio anionico debole
cartucce WAX: trattengono i PFAS anionici; eluizione con metanolo ammoniacale
Carbone grafitato
ENVI-Carb o d-SPE per rimuovere pigmenti e acidi biliari (interferenti del PFOS nelle uova)
Concentrazione
sotto azoto, ripresa in metanolo/acqua, evitando la perdita dei PFAS a catena corta

## Slide 59
CONTAMINANTI EMERGENTI · PFAS
PFAS: LC-MS/MS e controllo del fondo
UHPLC in fase inversa (C18) con acqua/metanolo tamponati (acetato di ammonio); ESI negativa, MRM
Il sistema LC contiene componenti in PTFE che rilasciano PFAS: si installa una delay column tra pompa e iniettore, che ritarda il fondo strumentale rispetto al picco del campione
Tubi in PEEK, niente vetreria (i PFAS aderiscono al vetro) o solo contenitori in polipropilene controllati
LOQ richiesti dell’ordine di 0,001–0,01 µg/kg: servono strumenti ad alta sensibilità
Interferenze note
acido taurodesossicolico nelle uova: stessa transizione del PFOS
si separano cromatograficamente o si usa una transizione diversa

## Slide 60
CONTAMINANTI EMERGENTI · PFAS
PFAS: identificazione e nuovi approcci
Isomeri lineari e ramificati: si sommano (come richiede il regolamento)
Conferma con due transizioni, rapporto ionico e tempo di ritenzione relativo allo standard marcato
HRMS per lo screening di PFAS non target (difetto di massa negativo tipico del fluoro)
TOP assay (ossidazione totale dei precursori) e fluoro organico estraibile (EOF, per combustione e cromatografia ionica) per stimare la frazione non misurata
Riferimenti
EURL POPs: guida sulle prestazioni analitiche per PFAS negli alimenti
Rac. (UE) 2022/1431

## Slide 61
CONTAMINANTI EMERGENTI · PFAS
PFAS: sintesi
Chimica
legame C–F, anioni persistenti
legame alle proteine, non ai grassi
Preparazione
estrazione polare, SPE WAX + carbone
standard ¹³C, controllo del fondo
Determinazione
LC-MS/MS ESI(−) con delay column
LOQ di ng/kg; HRMS per non target

## Slide 62
CONTAMINANTI EMERGENTI · MICROPLASTICHE
Microplastiche: il problema
Particelle solide di polimeri sintetici ≤ 5 mm (nanoplastiche < 1 µm), primarie (microsfere) o secondarie (frammentazione di rifiuti, fibre tessili, usura degli pneumatici).
Perché preoccupano
ubiquitarie nell’ambiente e nella catena alimentare
veicolo di additivi (ftalati, bisfenoli) e contaminanti adsorbiti
effetti sulla salute ancora poco noti; nanoplastiche possono attraversare le barriere biologiche
Stato normativo
nessun limite negli alimenti
acqua potabile: metodo armonizzato per il monitoraggio (Decisione delegata UE 2024/1441)

## Slide 63
CONTAMINANTI EMERGENTI · MICROPLASTICHE
Microplastiche: matrici e definizioni operative
Matrici studiate: molluschi bivalvi (consumati interi), pesci (tratto digerente), sale marino, acqua in bottiglia e di rete, birra, miele, zucchero
Polimeri più frequenti: PE, PP, PS, PET, PVC, poliammidi
Il risultato dipende dal metodo: numero di particelle per unità di massa o di volume, oppure massa di polimero
Dimensioni, forma (frammenti, fibre, sfere) e tipo di polimero vanno sempre riportati
Definizioni (Dec. UE 2024/1441)
particella: ≤ 5 mm e rapporto lunghezza/larghezza ≤ 3
fibra: ≤ 15 mm e rapporto > 3
acqua potabile: particelle da 20 µm a 5 mm

## Slide 64
CONTAMINANTI EMERGENTI · MICROPLASTICHE
Microplastiche: isolamento dalla matrice
Digestione della matrice organica
KOH 10 % (40–60 °C), H₂O₂ 30 % o reagente di Fenton, oppure digestione enzimatica (proteasi, cellulasi): si distrugge il tessuto senza danneggiare i polimeri
Separazione per densità
soluzioni saline dense (NaCl 1,2 g/mL, ZnCl₂ o NaI fino a 1,8 g/mL): le plastiche galleggiano, sabbia e minerali sedimentano
Filtrazione
su filtri di ossido di alluminio, silicio o metallo compatibili con la spettroscopia
Colorazione (opzionale)
rosso Nilo: colorante lipofilo che rende fluorescenti le particelle polimeriche

## Slide 65
CONTAMINANTI EMERGENTI · MICROPLASTICHE
Identificazione: spettroscopia vibrazionale
µ-FTIR: spettro di assorbimento IR della singola particella, confrontato con librerie di polimeri; limite pratico ~10–20 µm
µ-Raman: diffusione anelastica della luce laser; arriva a ~1 µm ma soffre della fluorescenza di pigmenti e residui
Imaging chimico automatizzato (FPA-FTIR, LDIR) per contare migliaia di particelle
Risultato: numero, dimensione, forma e polimero di ogni particella
Principio
ogni polimero ha bande caratteristiche (es. C–H alifatici del PE, C=O estere del PET)
identificazione per somiglianza spettrale (indice di corrispondenza)

## Slide 66
CONTAMINANTI EMERGENTI · MICROPLASTICHE
Metodi termoanalitici: la massa dei polimeri
Py-GC/MS: la pirolisi (500–700 °C) rompe i polimeri in prodotti caratteristici (es. stirene dal PS, 2,4-dimetil-1-eptene dal PP), separati e identificati in GC-MS
TED-GC/MS: decomposizione termica e raccolta dei prodotti su un adsorbente, poi desorbimento in GC-MS
Forniscono la massa di ciascun polimero, non numero e forma delle particelle
Adatti anche a particelle piccole e nanoplastiche aggregate
Confronto
spettroscopia: conta e identifica le particelle
termoanalisi: quantifica la massa
approcci complementari

## Slide 67
CONTAMINANTI EMERGENTI · MICROPLASTICHE
Microplastiche: controllo della contaminazione e qualità
Contaminazione
fibre dall’aria e dagli indumenti: camici di cotone, cappe a flusso laminare
vetreria e metallo, reagenti filtrati
bianchi di procedura in ogni serie
Qualità
recupero con particelle di riferimento aggiunte (dimensioni e polimeri noti)
verifica che la digestione non alteri i polimeri
prove interlaboratorio ancora limitate
Limiti attuali
assenza di metodi normati per gli alimenti
risultati poco confrontabili tra studi
nanoplastiche difficili da misurare

## Slide 68
CONTAMINANTI EMERGENTI · MICROPLASTICHE
Microplastiche: prospettive
La Dec. delegata (UE) 2024/1441 è il primo metodo armonizzato UE (acqua potabile): filtrazione, identificazione con spettroscopia IR o Raman, particelle ≥ 20 µm
Per gli alimenti si stanno sviluppando norme ISO/CEN e materiali di riferimento
La ricerca si concentra su nanoplastiche, additivi rilasciati e contaminanti adsorbiti
Messaggio chiave
l’analisi delle microplastiche è una misura di particelle, non di molecole
servono insieme numero, dimensione, forma e polimero

## Slide 69
CONCLUSIONI
Quadro riassuntivo: preparazione e tecniche
Contaminante | Estrazione / purificazione | Determinazione | Standardizzazione
Pesticidi | QuEChERS, d-SPE (PSA, C18, GCB) | LC-MS/MS, GC-MS/MS, HRMS | calibrazione in matrice, SI
Antibiotici | ACN / tampone-EDTA, SPE HLB; derivatizzazione (nitrofurani) | screening + LC-MS/MS | SI deuterati, CCα/CCβ
Micotossine | MeOH o ACN/acqua, immunoaffinità | HPLC-FLD (derivatizzazione), LC-MS/MS | standard ¹³C
IPA | saponificazione, SPE, GPC, DACC | HPLC-FLD, GC-MS | IPA deuterati o ¹³C
PCB e diossine | estrazione dei grassi, silice acida, allumina, carbone | GC-HRMS, GC-MS/MS; CALUX | diluizione isotopica ¹³C₁₂, TEQ
Ftalati | ACN o esano, GPC; controllo dei bianchi | GC-MS (m/z 149), LC-MS/MS | SI deuterati
PFAS | estrazione polare, SPE WAX + carbone | LC-MS/MS ESI(−), delay column | diluizione isotopica ¹³C
Microplastiche | digestione, separazione per densità, filtrazione | µ-FTIR, µ-Raman, Py-GC/MS | particelle di riferimento

## Slide 70
CONCLUSIONI
Messaggi chiave
Preparazione
è spesso la fase che decide la qualità del risultato
va scelta sulla chimica dell’analita (polarità, carica, stabilità) e della matrice
Determinazione
la spettrometria di massa è la tecnica di riferimento
gli standard marcati isotopicamente sono la chiave dell’accuratezza
Qualità
bianchi, recuperi, materiali di riferimento, prove interlaboratorio
il risultato si confronta con il limite tenendo conto dell’incertezza
Collegamenti: tecniche di estrazione (UD 1), qualità del dato, esercitazioni di laboratorio.